拉力测力计:

分为数显拉力试验机和微机控制拉力试验机两种机型，根据客户的要求精度不同，我们还为客户提供了普配和高配两种配置选择。
用途：

广泛应用于电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布、安全带、橡胶、塑料、薄膜、钢丝绳、钢筋、金属丝、金属箔、金属板材和金属棒丝等金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊力学性能试验。

配置：

1套，压缩附具1套，也可根据客户提供的试验标准或试验试样选择夹具或特殊设计夹具与附件。

产品性能：

◆测量精度达到额定量程的0.1%。  
◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。  
◆1英寸高的LCD数字显示，便于远距离观看。  
◆两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。 
◆低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过100小时。 
◆提供通用的国际单位，便于应用：公斤（kg）、吨（t）、英镑（lb）、牛顿（N）、千牛（kN）。 
◆红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。  
◆红外遥控器提供多种操作功能：“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。 
◆测力计本身提供4个按键：“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”

拉力测试仪

可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究

产品用途

广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业，可自动计算最大试验力值、断裂力值等试验数据。

功能介绍如下：

1)自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止；

2)自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；

3)过程实现：试验过程、测量、显示等均由单片机实现；

4)限位保护：具有程控和机械两级限位保护；

5)过载保护：当负荷超过各档最大值的3-5%时，自动停机.

设计标准：

GB/T16491、GB/T1040、GB/T1041、GB/T8804.1-2、GB/T8808、GB13022

·航空铝材质，超轻设计，防尘防磁

·18mm字高6位带背光宽视角LCD显示屏

·4节AA（5号）电池或镍氢可充电电池供电

·突破性的高精度，更适合用于力学测量或者重力称重

·用于拉力测试场合时，可实现峰值保持和实现测量功能

·用于称重时，具备去皮，显示毛重和净重功能

·该设备具有超载和电池电量状态提示自动背光等功能

详细信息：

·由专用传感器与无线Plam表整合于一体的无线数传式测力仪

·重量不超过2kg的传感器与便携式Plam表，特别适合外出测量作业

·超过250英尺数据传送距离，让您可以远离不安全或污染的环境

·突破性的高精度，超低功耗的无线电传输，使该产品有更广阔的测量用途

·孔销快装结构，与传感器的过载保护设计，让您贴心有安心

·内置锂离子电池，支持7.2V快充，一次充电可连续工作24小时

本产品适合于拉力测试，可以实现力度最高值保留 即（峰值保留）大吨位测力，体积小使用方便精度高使用寿命长！是测力即经济又实用。

测力计

分为数显拉力试验机和微机控制拉力试验机两种机型，根据客户的要求精度不同，我们还为客户提供了普配和高配两种配置选择。

设备概述：
微机控制拉力试验机主机与附具的设计融会了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。具有操作简单方便，尤其适合做生产线上、及实验室控制产品质量的检测仪器。
主要功能：
主要对金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊试验。
满足标准：
GB/T 16491-1996,拉力试验机,Electronic universal testing machines
背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“light”状态，选择“NO”关闭背光，选择“YES”开启自动背光功能。

LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“AUTO PEAK”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后，按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。

自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“OFFT.”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“00”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

本产品适合于拉力测试，可以实现力度最高值保留 即（峰值保留）大吨位测力，体积小使用方便精度高使用寿命长！是测力即经济又实用。

JDL-5KN系列：

万能拉力试验机适用于测定材料的拉伸、撕裂、最大伸长率、等力学性能，也可以测定材料的压缩力值。 本机为双数显拉力试验机、采用变频调速、 断裂自动停机、可设定自动返回，操作十分简便。由传感器测力、数字显示力值、试验曲线的显示、直观清晰、测量精度高、自动保存扯断力值。

技术参数：  
1、测力分辩率：0.001—0.1N(由量程决定) 
2、测力精度：±0.01% 以内  
3、拉伸速度范围：5mm/min—500mm/min(特殊要求另定)  
4、最大行程：800mm (不含夹持器) 
5、伸长自动跟踪量程：800mm 
6、电源电压：AC220V 50Hz

特点
1、自动清零：试验之前，自动清零
2、自动变速：试验过程中试验速度可按预先的速度运行，也可根据需要任意改变速度。
3、示值校验：系统可实现力值的准确标定。
4、显示方法：液晶显示器，力值数据直接显示，伸长值自动显示，试验曲线的显示。
5、限位保护：具有自动限位保护功能。
6、一机多用：配备不同的传感器，可实现一机多用。

标配：
此机可配微型热敏打印机，列印项目：日期、批号、试验次数、力量最大值、断裂值、平均值、取点值、最大容量，【此功能需客户指定】

性能：

电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。

计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键，直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。

意外死机快速复位——在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。

高精度高分辨率——最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。

五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。

N （牛顿）、kg （公斤）、lb （磅）三种计测单位可供选择、相互换算。

重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。

产品用途：

测试仪适宜在  电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索.缆绳.电缆.钢丝绳拉力的场合.使用 
 主要功能特点

- 钢丝绳张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。 
2.重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。 
3.具有七种线径测量功能、测量范围更宽。 
4.使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、缆绳，绳索，铜线，铝线钢芯铝绞线，高强度绳索等。 
5.操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。 
6.仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内，测力精度可达5％。 
7.被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。 
使用范围：

适用于柔性的拉伸的索；仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在5%以内。峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

功能介绍：

自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。

比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

高品质充电电源。充电电压从100V 至 240V 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

标准配置：

2 套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

绿色环保，自动关机功能。

6位大屏幕显示。

SL—□□T型号说明：

□量程：10T、20T、30T;

仪器精度：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2%以内。

SL—□□T型索张力仪的工作原理

利用力分解原理 ，当系统平衡时：  T= 2F× cos(a/2)   其中：T为推力;F为索拉力;a为索两侧的索夹角  由于a固定相同，因此T与F成正比，让力T作用在力敏传感器上，力敏传感器输出信号，经电路运算、修正、放大后显示在显示屏上的数值就是所测索的张力。

SL—□□T型索张力仪的结构

操作面板板按键从左至右依次为“ON/OFF”、“+”、“-”、“ENTER/ZERO”;

上部LCD显示的五位数字为索拉力，单位为、旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力 没有任何操作，30分钟自动关机测毕关掉按“ON/OFF”键关掉电源。 
张力测试范围500-10000kg。 
测试绳索直径:10mm～34mm。 
显示单位:kg、Kn，公斤和千牛可互相转换

测力操作;

- 测与上一次相同索号索的拉力：按“ON/OFF”即进入前次索号测力状态，LCD显示0.00后直接测量该索的索力。

测量新的索的拉力：开机回零后同时长按 “+”、“-”至LCD显示“-”后松开，通过按“+”、“-”键选定被测钢索的索号，索号选定后按“ENTER/ZERO”键确认。

产品名称:

数显电子推拉力计，电子测力计

产品特点:

本产品适用于各种产品推拉负荷测试、插拔力测试、破坏试验等。

详细信息：

高精度分辨率: 准确度优于0.2级.最小读数达0.001KG;

三种测量单位: kg n .lbf 可切换.并自动换算;

4位数液晶大型显示窗可翻转显示: 4位数液晶显示窗,显示屏幕可翻转显示,便于装置于立.卧式任意的测试台上,并有背光显示;

拉力测试仪用途：

主要用于金属丝、金属箔、塑料薄膜、电线电缆、胶粘剂、人造板、电线电缆、防水材料等行业的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离等试验。广泛应用于厂矿企业、质量监督、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、建工建材、家电等行业的材料检验分析。

符合标准：

本产品符合试验机制造标准GB/T16491-1996《电子万能试验机标准》

技术参数：

1、试验机准确等级：1级

2、试验力测量范围：2%~100%FS

3、试验力示值相对误差：±1%

4、试验力分辨力：最大试验力的1/200000

5、变形测量范围：2%~100%FS

6、变形示值相对误差：±1%

7、变形分辨力：最大变形量的1/200000

8、位移测量误差：±1%

9、位移分变率(mm)：0．01

10、力控速率调节误差：设定值的±1%

11、变形速率调节误差：设定值的±1%

12、横梁速度调节范围(mm/min)：1-500

13、横梁速度相对误差：设定值的±1%

14、拉伸空间(mm)：900

15、电源(V)：220±10%

产品名称:

数显拉力计

详细信息技术参数:

型号:DZ-10N---DZ-20N----DZ-50N----DZ-100N----DZ-200N----DZ-500N

测量单位:Kg.N.Lbf可切换功能;

可测量值:最大值.瞬间值;

攫取速率:1000次/每秒;

容许荷重量:200%F.S(达110%F.S时,”LCD”灯闪烁警示);

提供与PC机联机接口和程序,可实现在PC机上实时记录和显示拉力计的测试数据:自动生成标准的测试报告,报告中包括有数据记录图表和数据分析结果.并能直接在打印机上打印输出:测试数据可导出到指定文件中;

A/D转换器:16-比特△∑种类;

微处理器:16-比特CPU;

精度:±0.2%F.S±数字峰值;

操作温度:0---+40℃;

重量:约470克;

电池供应:4.8V内部NI—MH充电电池:外部AC充电器DC9V500mA;

输出:RS232C/USB;

外形尺寸:175×67×32.5mm;

固定负荷:1kgf,2kgf,5kgf -------------------10kgf,20kgf---------------------50kgf-----------;

分度值:0.001kg,0.01N,0.01Lbf -------0.01kg,0.1N,0.01Lbf----- 0.01kg,0.1N,0.1Lbf---.

详细信息：

·由专用传感器与无线Plam表整合于一体的无线数传式测力仪

·重量不超过2kg的传感器与便携式Plam表，特别适合外出测量作业

·超过250英尺数据传送距离，让您可以远离不安全或污染的环境

·突破性的高精度，超低功耗的无线电传输，使该产品有更广阔的测量用途

·孔销快装结构，与传感器的过载保护设计，让您贴心有安心

·内置锂离子电池，支持7.2V快充，一次充电可连续工作24小时

本产品适用各种产品推拉负荷测试、插拔力测试、破坏试验等

产品名称:

数显电子测力仪

产品型号:HP系列

产品特点:

此产品适用于各种产品推拉负荷测试、插拔力测试、破坏试验等。

详细信息

高精度分辨率:

准确度优于0.2级.最小读数达0.001KG;

三种测量单位:

kg n .lbf 可切换.并自动换算;

4位数液晶大型显示窗可翻转显示:

4位数液晶显示窗,显示屏幕可翻转显示,便于装置于立.卧式任意的测试台上,并有背光显示;

峰值保持功能:

可抓取测试中的峰值.也可自动解除;

自动关机功能:

当拉力计在9~10分钟无操作时,拉力计将自动关闭.以节省电能消耗;

RS-232C/USB串口输出:

提供与PC机联机接口和程序,可实现在PC机上实时记录和显示拉力计的测试数据:自动生成标准的测试报告,报告中包括有数据记录图表和数据分析结果.并能直接在打印机上打印输出:测试数据可导出到指定文件中

电池警报:

当内部NI/MH电池的电压很低时,电池标示符号就会在液晶显示窗上闪动,提醒充电.

产品名称:

数显式扭力测试仪

详细信息

显示器一体化的螺旋螺丝起子 DSD-05/4

因为重量轻、具有使用性好的结构，所以长时间工作也能稳定检测。而且是一体化，可以读清楚测定值。适合M1~M5螺钉的检测。

显示器一体化的扭矩扳手 DSW-20/75

因为紧固机构与显示部呈一体，所以在手上可以读取扭矩值，提高操作性。适合M10以下的螺栓。

·坚固而轻便的重力或拉力测试仪，采用4节AA电池供电

·优质的合金钢材质，更适合于大量程的测力仪

·用于拉力测试时，可实现峰值保持，超载，稳定提示的功能

·用于测量重力时，与常规吊秤一样可以实现kg/lb转换，

·去皮置零等功能

·带LED背光的6位字高为18mm的宽角度LCD显示屏

产品型号:

DZE系列

产品名称:

数显电子测力计，电子拉力仪

产品用途

此产品适用于各种产品推拉负荷测试、插拔力测试、破坏试验等。

功能和特点：

高精度高分辨率：精确度0.2%，最小读数0.001kg, 量程范围:10N--500N;

峰值保持功能：用于抓取测试中的峰值；

第一峰值保持功能：抓取测试中的第一峰值;

峰值自动解除功能：抓取测试中的峰值，保持显示1—10秒（用户可以自行设定）;后自动解除，等待下一个值；

记忆功能：可存储100组（暂定）测试数据，平均值计算功能（片内实现）；

三种单位变换：N，kgf，lbf三种计测单位，并自动换算；

LCD显示功能；

自动关机功能：环保省电，用户可以自定义关机时间（1—60S）;

RS-232输出：串口RS-232输出，可打印10组（暂定）存储数据和最大/最小/平均值;合格或不合格值的判断；

操作简单：多功能一体的设计，按键操作简单明了;

PC机接口功能：将检测的数据通过串口传送到PC机。在PC机上实现数据的列表和图形显示, 统计最大值、最小值和平均值，并打印输出报告。

外型尺寸 :175*67*32.5mm

峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。

比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

高品质充电电源。充电电压从100V 至 240V 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

标准配置：

2 套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

绿色环保，自动关机功能。

6 位大屏幕显示。

测力仪的详细信息

产品名称:瓶盖扭矩测试仪

适用于：生产化妆品、饮料、食品、瓶装水、钟表业、LCD、显示器、五金加工等制造加工行业。  
如：为测量瓶装产品盖的拧紧、开启扭矩值大小的专用设备，其测量精度高，稳定性好，是生产过程中不可或缺的试验设备。 （即用来测试瓶盖的拧力及瓶装包装产品瓶盖拧紧、开启的扭矩值大小，是生产单位在产品离线或在线重点控制的工艺参数之其扭矩值是否合适，对产品的中间运输、 以及最终的消费都具有很大的影响。）

特征   
数字微电脑控制，LCD液晶显示 。  
试验数据采集功能有连续采集和峰值锁定保持 。  
拧紧力、开启力的双重模式设计 。  
可切换三种试验结果标准单位：N.m---kgf.cm---ibf.in   
体积小巧、操作方便、性能可靠、试验快捷。

带有模拟信号输出口，提供多种信号应用，可进行波形观察，测量数据的记录分析。   
电源使用可充电锂电池供电，仪器便于携带、安装。

坚固的结构，采用新颖的一体式传感器设计。  
◆测量精度达到额定量程的0.1%。  
◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。  
◆1英寸高的LCD数字显示，便于远距离观看。  
◆两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。 
◆低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过100小时。 
◆提供通用的国际单位，便于应用：公斤（kg）、吨（t）、英镑（lb）、牛顿（N）、千牛（kN）。 
◆红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。  
◆红外遥控器提供多种操作功能：“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。 
◆测力计本身提供4个按键：“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”

产品名称：CLY-ALP 测力仪

产品型号：CLY-ALP

量程范围：1000lb~10klb or 5kN~50kN

详细信息：

·由专用传感器与无线Plam表整合于一体的无线数传式测力仪

·重量不超过2kg的传感器与便携式Plam表，特别适合外出测量作业

·超过250英尺数据传送距离，让您可以远离不安全或污染的环境

·突破性的高精度，超低功耗的无线电传输，使该产品有更广阔的测量用途

·孔销快装结构，与传感器的过载保护设计，让您贴心有安心

·内置锂离子电池，支持7.2V快充，一次充电可连续工作24小时

拉力测力仪

功能说明：
数字微电脑控制，LCD液晶显示 。    
试验数据采集功能有连续采集和峰值锁定保持 。    
拧紧力、开启力的双重模式设计，力方向显示（顺时针、逆时针方向）。    
可切换三种试验结果标准单位：N.m---kgf.cm---ibf.in 。     
自动报警功能：可设定上限报警值和超本机扭力范围报警值。 
可存储、并打印10个测试数据，包括平均值和最高峰值及现场测试曲线 
带有模拟信号输出口，提供多种信号应用，可进行波形观察，测量数据的记录分析。     
电源使用可充电锂电池供电，电量显示和充电显示。 
自动充电保饱控制(充满后自动关机)和10分钟无操作自动关机数据保存设计。 
体积小巧、操作方便、性能可靠、试验快捷，便于携带、安装。

电池容量显示

分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。

计量校正

当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键，直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。

意外死机快速复位

在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。

高精度高分辨率

最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。

五种测试模式、三种显示方式可供选择

最大程度提高测试效率

N （牛顿）、kg （公斤）、lb （磅）三种计测单位可供选择、相互换算。

重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。

功能说明

在“AUTO PEAK”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线连机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。

特大记忆储存功能

能储存896个测试值。可在“PEAK”（按“峰值”键1次）状态下手动储存，也可在“AUTO PEAK”（按“峰值”键2次）状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。

背光功能

使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“light”状态，选择“NO”关闭背光，选择“YES”开启自动背光功能。

LCD液晶显示屏翻转显示

按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

自动峰值功能

按“峰值”键2下，屏幕上显示“AUTO PEAK”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后，按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。

自动关机时间设置

可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“OFFT.”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“00”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

测力仪

坚固的结构，采用新颖的一体式传感器设计。  
测量精度达到额定量程的0.1%。  
所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。  
1英寸高的LCD数字显示，便于远距离观看。  
两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。 
低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过100小时。 
提供通用的国际单位，便于应用：公斤（kg）、吨（t）、英镑（lb）、牛顿（N）、千牛（kN）。 
红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。  
红外遥控器提供多种操作功能：

【置零】、 【去皮】、【峰值保持】、【累计】、【累计查询】、【累计清除】、【单位切换】、【电压查询】、【关机】。 
测力计本身提供4个按键：

【开/关机】、【置零】、【峰值保持】、【单位切换】。

测力仪详细信息：
坚固而轻便的重力或拉力测试仪，采用4节AA电池供电
优质的合金钢材质，更适合于大量程的测力仪
用于拉力测试时，可实现峰值保持，超载，稳定提示的功能
用于测量重力时，与常规吊秤一样可以实现kg/lb转换
去皮置零等功能
带LED背光的6位字高为18mm的宽角度LCD显示器

产品名称：CLY-AL 测力仪

产品型号：CLY-AL

量程范围：0.5t-5t

详细信息：

·航空铝材质，超轻设计，防尘防磁

·18mm字高6位带背光宽视角LCD显示屏

·4节AA（5号）电池或镍氢可充电电池供电

·突破性的高精度，更适合用于力学测量或者重力称重

·用于拉力测试场合时，可实现峰值保持和实现测量功能

·用于称重时，具备去皮，显示毛重和净重功能

·该设备具有超载和电池电量状态提示自动背光等功能

·该设备通过CE安全认证