FFM62智能电磁流量计是基于法拉利电磁感应原理和权重函数磁场分布技术而研制成功的一种稳定性好、精度高的智能型电磁流量计。采用低频矩形波励磁和智能转换器技术，零点非常稳定，精度0.5级，重复性0.25%，适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量，如净水、污水、各种酸碱盐容易、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、电力和采矿等行业。

FFM62智能电磁流量计的技术优势：

·智能转换器采用国际上最先进的单片机（MCU）和表面贴装（SMT）技术，性能可靠，精度高，功耗低，零点稳定，参数设定方便，点阵中文显示LCD。
·采用高精度恒流源低频矩形波励磁，确保磁场的稳定。具有受电磁干扰影响小，不产生涡流效应，正交干扰和同相干扰小，不产生极化现象的特点，从而确保流量计功耗低，不发热，零点非常稳定，无漂移，电极污染影响小的优点。
·智能转换器采用“杂波抑制器专利技术”彻底消除杂波，保证测量的稳定；采用“函数磁场分析方式技术”确保消除“偏流”影响，保证测量准确；从而克服泥浆、纸浆等“浆液噪声”干扰，保证测量的稳定和准确，这是富沃得FFM62智能电磁流量计的最大优点。
·传感器电极引线采用确保与磁力线平行的引出方式，消除了大多数电磁流量计电极引线回路的感应电流，克服了由于电极引线方式与磁力线不平行而导致的正交干扰和零点漂移问题，从而确保传感器的线性度和精度。
·励磁线圈采用先进数控绕线机，通过PLC自动控制排线，对绕制好的励磁线圈采用特殊工艺处理，确保了磁场的恒定、均匀和传感器的重复性、互换性，从而使传感器具有很好的精度和线性度、重复性。

FFM62智能电磁流量计主要技术参数：
·测量流体：导电液体
·精度：0.5 级
·重复性：0.25%
·流体温度：-25℃～180℃
·额定压力：1.0MPa，1.6MPa，4.0MPa
·流速范围：0.3～12m/s
·电导率要求：≥5μs/cm
·测量管材质：304不锈钢
·衬里材料：橡胶、聚四氟乙烯等多种可选
·电极材料：不锈钢、哈氏合金等多种可选
·防护等级：IP65和IP68
·安装形式：DN25～DN300为夹持型，DN350以上为法兰连接型
·电源：220VAC，50HZ（24VDC可选）
·输出：标准为脉冲输出，4～20mA，RS485，HART协议输出等
·结构形式：一体型和分体型两种
·电气接口：M20×1.5
·防爆形式：普通非防爆型，隔爆型（可选）

FFM62智能电磁流量计应用特点：
·测量管内无任何活动部件和扰动件，不堵塞，无压力损失，耐磨损；
·测量与其他物理因素的变化无关，即：不受流体密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及一定范围内电导率变化的影响。
只需要用水作为试验介质进行实流标定，无需做任何附加修正就可以测量其他导电介质的流量。
·测量管不与介质接触，选用不同的衬里和电极材料，可以测量腐蚀性强的导电介质的流量
·流量计对前后直管段要求低，前5D，后3D（管道内径）。