FFM61 系列V锥流量计(V-cone flowmeter)是我公司在20世纪80年代开始研发的一种差压流量计，它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃。它利用V锥体在流场中产生的节流效应，通过检测上下游压差来测量流量。与普通节流件相比，它改变了节流布局，从中心孔节流改为环状节流。实践使用证明，V锥流量计与其他流量仪表相比，具有长期精度高、稳定性好，受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点。而且V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有独特性能的优异的新型流量计。由V锥传感器和差压变送器组合而成的V锥流量计，可精确测量宽雷诺数（8×103≤Re≤5×107）范围内各种介质的流量。

FFM61型V锥流量计主要技术参数
·精度等级：0.5级（差压流量变送器精度应高于0.2级，含0.2级）,（β：0.45～0.85，当β<0.55，量 程比4∶1时，精度等级：≤0.30）
·重复性：0.1%
·工作压力：0～40MPa（有多个压力等级可供选择）
·工作温度：-40～850°C
·环境温度：-40～65°C、
·安装直管段要求：前0-3D直管道，后0-1D直管段
·量程比宽：通常为10∶1，选择合适的参数可达到50∶1
·压损小：同样的β值，压损是孔板1/3～1/5
·口径从DN25～DN2000

FFM61型V锥流量计的技术特点：
1、安装要求低：前0～3D直管道，后0～1D直管段；
2、量程比宽：通常为10∶1，选择合适的参数最高可做到50∶1；
3、压损小：同样的β值，压损是孔板1/3～1/5；
4、耐磨损：流线型锥形体节流后，在锥形体表面产生真空层效应，使得锥形体不易磨损；
5、不堵塞，不粘附：锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留；
6、长期稳定性好：β值可长期不变，并保证长期精确测量；
7、精度高：0.5级；
8、重复性好：优于0.1%；
9、信号稳定："信号波动"是孔板的1/10；
10、β值范围宽：V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围；
11、口径范围宽：DN25～DN2000；
12、可测高温、高压介质：工作温度最高850℃, 最大压力40MPa；
13、可测脏污介质（焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等）；
14、可测气液两相介质（湿气、冷凝水等）；

1．法兰型FFM61S
连接方式：法兰（平焊和对焊）
口径：DN15～DN2000
取压方式：承插焊,法兰,螺纹
压力：0～40MPa
温度：-40～850℃
材质：304不锈钢、316L不锈钢、20#碳钢（详见选型表）
应用：液体,气体,蒸汽
适用介质：广泛地应用于市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中流量测量，几乎适用于所有气体、液体介质。

法兰型V锥流量传感器2．直接焊接型FFM61Z
连接方式：直接焊接到工艺管线
口径：DN15～DN2000
取压方式：承插焊,法兰,螺纹
压力：0～40MPa
温度：-40～850℃
材质：304不锈钢、316L不锈钢、20#碳钢（详见选型表）
应用：输油管,输气管,蒸汽管网,高压工艺管线

3．夹持型 FFM61D
连接方式：法兰端面对夹
口径：DN15～DN150
取压方式：承插焊,螺纹
压力：0～40MPa
温度：-40～850℃
材质：304不锈钢、316L不锈钢、20#碳钢（详见选型表）
应用：液体,气体,蒸汽

V锥传感器和差压变送器组成的V锥流量计
依照用户要求不同，利用V锥传感器和差压变送器组成流量检测仪表供货分为二类：
1．V锥传感器
只提供差压信号的检测部分（V锥体及测量管道），不提供差压变送器、三阀组和流量显示部分，输出信号为差压。由用户自己进行配套。
2．V锥流量计
由V锥传感器和差压变送器组成。有分体型安装和一体型安装两种结构。 
分体型安装由独立的V锥传感器和差压变送器组成。V锥传感器和差压变送器之间的引压管连接由用户自己完成。而差压变送器可以配套供应。
一体型安装是产品出厂时己将差压变送器、三阀组与V锥传感器连接成一体，用户购买一体型V锥流量计后，使用时不需再连接引压管。若需配接相应的流量积算器、压力变送器和温度变送器可以配套供应。

可以成功测量的流体：
1．气体
煤气：焦炉煤气、高炉煤气、城市煤气
天然气：包括含湿量５％以上的天然气
各种碳氢化合物气体：烷烃类，烯烃类等气体
各种气体制造：氢、氦、氩、氧、氮气等
腐蚀性气体：湿的氯化物气体等
空气：包括含水，含尘埃的空气、压缩空气等
烟道气：各种锅炉、加热炉排放的烟道气
2．蒸汽：饱和蒸汽、过热蒸汽
3．液体
油类：原油、燃料油、含水乳化油、柴油、液压油等
水：原水、饮用水、生产水、污水等
各种水溶液：酸、碱、盐水溶液等
有机物化学品：甲醇、乙二醇、二甲苯等 
4．特殊流体
油＋HC气＋沙
加气的水：H2O+N2+空气；H2O+CO2等