电子台秤维护：

（1）电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

（2）要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子台秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

（3）电子台秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

（4）电子台秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

电子台秤技术参数：

△ A/D转换方式:Σ-Δ转换方式

△ A/D转换速率:20次/秒

△ 最大A/D转换数:20bit

△ 输入信号范围:－10mV～15mV

△ 输入灵敏度:≥1μV/e

△ 传感器供桥电源 C5V；

△ 选配件：RS-232及PRINTER卡输出接口。

电子台秤产品型号：TCS

量程范围：30kg.75kg.150kg.300kg.500kg.800kg.1000kg

电子台秤详细信息：

♡ 更换仪表不用上砝码重新标定

♡ 四点线性修正

♡ 智能化判别电池电量，自动关机保护电池

♡ 10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

♡ 超载130%F.S仪表将锁定超载值显示

♡ 可提商10倍精度显示当前称量

♡ 不间断(实用)时钟：真正的约定日期停机功能

♡ XK315A6(P)、XK315A6H(P)为30mm红色LED显示，XK315A6G(P)、XK315A6(GB)为20mm绿色LED显示，美观大方有28个功能键

♡ 可接1-16只桥式传感器

♡ 车号、皮重500辆贮存，断电保护

♡ 1000个称重记录贮存；各类统计报表

♡ 按车号分类统计；按货号分类统

♡ 日报表、月报表统计

♡ 中文填充式快速打印可选

♡ 多种针式24针打印机配接

♡ 二路RS-485通讯接口

♡ 可增配RS-485通讯接口

♡ kg-t可选19.XK315A6(P)，XK315A6H(P) ，XK315A6G(P)增加了微型打印机，打印格式有多种选择。

电子台秤详细信息：

☺ 省电设计，三颗1号干电池(无背光时，用1000ohm传感器最多可用大约1080小时，用350ohm·传感器最多可用500小时)

☺ 干电池、插电(选配)两种方式供选择

☺ 液晶大显示屏，带绿色LED背光

☺ 自动断电功能

☺ 操作简单，具有预先扣重、手动扣重、检重、简易计数、切换净毛重累计及逐笔显示等功能

☺ 根据不同需求设置精度和秤量

☺ 最多可接4颗350欧姆或1000欧姆传感器并搭配不同尺寸秤台使用

☺ 软件滤波设计，称重反应速度可依据使用环境不同做调整

☺ 可广泛适用于运输货运、资源回收、工厂、仓库存储、食品加工、制造业、大卖场、批发集货等

☺ 选配界面卡后，可外接电脑、微型打印机、热敏标签打印机、三色警示灯

电子台秤的配件有哪些？？？

标准配置：⒈一只高精度剪切梁式称重传感器

⒉耀华XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

⒊高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选配件：  ⑴ XK315A6P带打印仪表

⑵ 大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

⑶ 称重管理软件

⑷ 防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

⑸ 防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

⑹ 全不锈钢304号，防水，防腐蚀

电子台秤的选择

随着科学社会的发展，电子衡器行业也在不断的创新，随着刚开始的机械年代，转化到了电子时代，电子台秤的使用也越来越广泛，台秤品种很多，琳琅满目，该如何选择呢？

相信很多人购买电子台秤时都会有这个疑问，下面我为大家介绍几种电子台秤的选择方法。

① 台秤组成主要是由称重显示控制器、称重传感器和电器控制等部分组成，合理选用称重显示控制器和称重传感器是决定该厂品质量的关键，它决定了秤的精度、可靠性以及故障因数等参数。

② 选秤首先要明确它的用途，主要是用来称重的，计数的，还是计价的。再来确定对秤的要求，如最大量程，精度，秤盘的大小。最后考虑有没有特殊要求，如防水，防尘，防震等。根据这些向商家咨询，我想一个合格的经销商会给你推荐一款适合你的秤的。

③ 多功能仪表和单功能仪表的利弊

多功能仪表：它的适应性较强，可广泛配用于各种非自动电子衡器和自动电子衡器。但软件开发周期长和硬件的支持费用高，所以它的制造成本较高。

单功能仪表：软件开发周期短，硬件也少，所以它的制造成本较低。

专用仪表；制造成本在单功能和多功能之间。就使用故障率而言，相比之下多功能要高些。

④ 选择仪表考虑的问题

→ 选择那一类仪表应从实际需要出发，而不是选择功能越多越好；

→ 选择取得计量器具生产许可证的产品；

→ 各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准；

→ 重点要考核其是否符合安全防护要求；

⑤ 不要给五花八门的电子台秤的型号吓到，有几个条件，你按顺序选择就行。

电子台秤怎么标定？？？

电子台秤的标定方法，品牌不同，标定方法也不同，下面以英展电子台秤为例

英展电子台秤内校步骤如下：

1、打开机壳，将锁定键从lock拔到adj；

2、右手按【预设清除】不放，左手同时按【1】+【7】；

3、按一次【数量预设】，三个窗口均出现00000；

4、输入密码；

5、按一次【数量预设】，自检归零。内部校正方法(又称两点测试)，承接以上步骤继续操作：

1、按【预设清除】+【1】+【5】；

2、按【.】两次；

3、再按【.】一次，出现砝码值，放上对应砝码；

4、待总个数栏数字稳定后，按【.】一次；

5、倒数自检，归零前取下砝码，内校完毕。

英展电子台秤外校方法：

1、 开机归零后，先按住【。】键不放，后按【预设清除】键，然后同时放开，此时重量栏会出现称量，单位栏出现cal；

2、 放上相应重量的砝码或根据输入的校正砝码值加载砝码； 3、 倒数自检，出现99999→11111→00000，归零前取下砝码。校正完成。

说明：a：校正的砝码必须大于10%f.s；最好用2/3f.s。 b：满载校正亦可。

电子台秤怎么操作、维护？？？

电子台秤的操作详情请见电子台秤使用说明书，购买时一般都会有的，没有的话向你当时购买的经销商索要。

产品名称：电子台秤

产品型号：TCS-XC-B

量程范围：30kg.75kg.150kg.300kg.500kg.800kg.1000kg

电子台秤详细信息：

☆ 具有累计次数及数量之功能。

☆ 具有自动校正、零点追踪、双重过载保护之功能。

☆ 具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能。

☆ 具有设计良好之运送保护点功能。

☆ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

☆ 烧焊秤台结构，经济实用。

☆ 电子显示头可调整适当的显示角度。

☆ 具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

☆ 按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

☆ 内藏蓄电池，交、直流两用，使用方便。

☆ 液晶LCD显示清晰易读，具LED背光功能。

☆ 选配件：RS-232及PRINTER卡输出接口。

电子台秤详细信息：：

☏ 电瓶充足可连续使用20小时以上

☏ 智能判别电池电量，自动关机

☏ XK315A1为0.8英寸红色LED显示,A1-PC为0.56英寸

☏ 红色LED显示； XK315A1G、XK315A1GB、XK315A1GB 为绿色LED显示

☏ 可接1-8只桥式传感器

☏ 电子台秤零位跟踪范围可以选择

☏ 滤波时间常数可设置，kg-lb转换

☏ RS-232C串行连续输出通讯接口

☏ 可增配RS-485远距离通讯接口

☏ 动物称重功能，峰值保持功能

☏ 计数功能，打印输出功能

☏ 电子台秤/D转换原理三积分式A/D

☏ 显示精度 1/3000------1/30000

☏ A/D分辨率 100000

☏ A/D转换速度 40次/秒

☏ 供桥电压 DC 5V可连接6只350欧姆的传感器或8只750欧姆的传感器

☏ 电子台秤串行通讯接口 RS—232连续发送，波特率 1200 2400 4800 9600

☏ 可选可增配RS—485连续输出和应答方式输出

☏ 打印 RS232串行打印输出

☏ 交流电源 AC 220V   50 Hz  交直流两用内置电池

☏ 电子台秤使用温度 0℃～ 40℃

☏ 储运温度 -25℃~55℃

☏ 相对湿度 ≦85﹪RH

电子台秤详细信息：

☞╱ 具有累计次数及数量之功能。

☞╱ 具有自动校正、零点追踪、双重过载保护之功能。

☞╱ 具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能。

☞╱ 具有设计良好之运送保护点功能。

☞╱ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

☞╱ 烧焊秤台结构，经济实用。

☞╱ 电子显示头可调整适当的显示角度。

☞╱ 具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

☞╱ 按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

☞╱ 内藏蓄电池，交、直流两用，使用方便。

☞╱ 液晶LCD显示清晰易读，具LED背光功能。

☞╱ 选配件：RS-232及PRINTER卡输出接口。

电子台秤功能特点：

卍 1/30000高精度设计，精确稳定

卍 采用充电、插电两用方式，供选择，免除电源不稳定或停电困扰。

卍 具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

卍 具有自动调整零点及软体滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

卍 LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。

卍 具有三段式重量警示功能，可设定上限，标准，下限警示，并具有一组记忆功能。

卍 具有累计重量显示功能，操作简单方便。

卍 具有多种称重单位、简易计数及百分比计算功能，用途广泛。

卍 可选配双向RS-232接口，可外接计算机、自粘式打印机、撞针式小型打印机、三色灯

卍 广泛适用于各化工冶金、电子行业、食品加工、制药业等

电子台秤

≡ 产品型号：TCS-A

≡ 产品量程：30kg ----1000kg

≡ 产品精度：2g--200g

≡ 产品尺寸：0.3x0.4m----0.6x0.8m

≡ 准 确 度：符合JJG539-97中三级要求

≡ 使用电源：AC187～242V；49～51Hz；DC6V； 4AH(内置免维护蓄电池)

≡ 使用温度、湿度：0～40℃；≤90%RH 储运温度：-20～50℃

≡ 超载范围：125%F.S. 有效超载范围：100%F.S.+2d

≡ 最大称量：30kg --1000kg。

≡ 分 度 值：0.001kg—0.05kg。

≡ 显示方式：LED/LCD

电子台秤：

电子台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用适合于商业自动称量。工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

电子台秤组成：

电子台秤：

标准配置：⒈一只高精度剪切梁式称重传感器

⒉实干XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

⒊高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选配件：  ⑴ XK315A6P带打印仪表

⑵ 大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

⑶ 称重管理软件

⑷ 防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

⑸ 防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

⑹ 全不锈钢304号，防水，防腐蚀

电子台秤功能特点：

Ⅹ 称重仪表：

Ⅹ LED数码显示，清晰易读，

Ⅹ 内置可充蓄电池，交直流两用

Ⅹ 高分子外壳，抗干扰能力出色

Ⅹ 传 感 器：

Ⅹ 高精度称重传感器，精确稳定，

Ⅹ 双平行梁结构，抗侧向力强，

Ⅹ 防护等级IP67;

电子台秤主要功能：

Ⅸ 净重，置零，去皮，累计等。

Ⅸ 保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

Ⅸ 通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

电子台秤秤台结构

Ⅸ 全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

Ⅸ 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

Ⅸ 304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

Ⅸ 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

Ⅸ 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

推荐非标改制型电子台秤品种：

︽ 最大分度数为15000(不带分度值切换功能)；

︽ 选配RS232通讯接口；

︽ 带kg/lb转换功能的改制型；高精度A/D转换，带分度值切换功能时最大分度数为7500；

︽ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

︽ 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、调零速率可分别设置；

︽ 可随机充电；具有剩余电量指示和欠压保护装置；

︽ 随机配置12V / 2.8AH免维护蓄电池，12V汽车电瓶现场应急供电；

电子台秤详细信息：

㏒ 电子台秤：依西班牙Gram公司原厂设计制造 ，碳钢及不锈钢两种结构可供选择；

㏒ 防水型秤重结合箱，采用国产高精度传感器；

㏒ 最高精度1/6,000 ，附件:不锈钢调整脚座 ，具保护层的讯号线

㏒ 全304不锈钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

㏒ 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

㏒ 304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

㏒ 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

㏒ 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

㏒ LED数码显示，清晰易读，

㏒ 电子台秤内置可充蓄电池，交直流两用

㏒ 304不锈钢材质，抗干扰能力出色

㏒ 具归零、扣重、累加、单位转换等功能

㏒ 多台面尺寸，量程从30kg到1000kg可选

㏒ 可充电电池供电，充电一次可连续使用90小时

㏒ 准 确 度：符合JJG539-97中三级要求

㏒ 使用电源：AC187～242V；49～51Hz；DC6V； 4AH(内置免维护蓄电池)

㏒ 电子台秤防水等级：IP68

㏒ 超载范围：125%F.S. 有效超载范围：100%F.S. 2d

㏒ 最大称量：30kg --1000kg。

㏒ 电子台秤分 度 值：0.001kg—0.05kg。

㏒ 显示方式：LED/LCD

电子台秤特点：

％ 高精度A/D转换，可读性达1/30000；

％ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

％ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

％ 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

％ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

％ 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

％ 多种背光模式可选择；

％ 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

％ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

％ 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

％ 选配20mA电流环大屏幕通讯口

什么是电子台秤呢？？？

电子台秤，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。电子台秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子台秤、机电结合秤三大类。

目前在国内的电子台秤传感器常见问题维护是根据大多采用电阻应变式称重传感器原理，其应用也越来越普遍电子台秤具有称量快速、显示直观、不易磨损等优点，已逐渐取代机械秤。

电子台秤主要有承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。常用的电阻应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形，使粘贴在它表面的电阻应变片也随同发生变形，电阻应变片变形后，它的阻值发生变化，由于应变片是连接成平衡电桥式的，应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡，从面输出信号，这样就完成了将外力变换为信号的过程。

JPS（JWI-3000）电子台秤：

○〒○ 可选配JWI-3000、JWI-586、JWI－588、JWI－600、JWI－700W、JIK-6CAB/CSB系列仪表

○〒○ 配置JWI-3000高性能仪表，1/15000高精度设计，适用范围广泛。

○〒○ 精度最高1/15000

○〒○ 外形美观大方，轻便小巧

○〒○ 液晶大显示屏，大字体，带绿色LED背光

○〒○ 开机速度快，具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整

○〒○ 操作简单，具有归零、手动扣重、预先扣重、净毛重显示、简易计数、秤重值保留、检重等功能

○〒○ 具有单点校正及多点校正之功能，确保精准度

○〒○ 根据不同需求设置精度和秤量

○〒○ 可接1-8颗350传感器并搭配不同尺寸秤台使用

○〒○ 独特充电指示灯，具有低电提醒及自动断电功能

○〒○ 可选配RS232，可外接电脑、微型打印机、热敏标签打印机等

○〒○ 广泛适用于生产、包装、仓库、运输等

电子台秤规格表：

| 机 型 | JPS-30KG | JPS-75KG | JPS-150KG |  | JPS-300KG | JPS-600KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 | 30kg | 75kg | 150kg |  | 300kg | 600kg |
| 最小感量 | 2g | 5g | 10g |  | 20g | 50g |
| 单位选择 | kg/g/lb/港斤/台斤 |  |  |  |  |  |
| 输出接口 | RS-232（选配） |  |  |  |  |  |
| 秤盘尺寸mm | 300*400 | 400*500 |  | 450*550 | 600*800 | 其它可定做 |
| 秤盘厚度mm | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 秤盘材质 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 使用电源 | 220v/蓄电池6v 4.5A |  |  |  |  |  |
| 使用环境 | -5℃-40℃ |  |  |  |  |  |

电子台秤:

￥ 此电子台秤具有简易计数、计重及百分比之功能。

￥ 具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

￥ 具有自动校正、自动零点追踪之功能。

￥ 电子台秤具有双重过载保护功能。

￥ 具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

￥ 电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

￥ 电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

￥ 电力不足时有明确之低电压显示。

￥ 具有设计良好之运送保护点功能。

本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

机型             最大秤量  最小感量   外部精度

AWH-TW-FSB-30    30KG      2g        1/15000

AWH-TW-FSB-75    75kg      5g        1/15000

AWH-TW-FSB-150   150kg     10g       1/15000

AWH-TW-FSB-300   300kg     20g       1/15000

AWH-TW-FSB-500   500kg     50g       1/15000

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子台秤专用蓄电池

电子台秤分本安电子防爆，和电子台秤，电子台秤采用新一代的元器件和多功能专用集成电路，通过精心的软件设计，使电子衡器具有精度高，可靠性好，功能齐全、性价比高专为比较恶劣环境的生产车间使用，适用于化工，化学，医药，冶炼，铸造，眼镜，冶金，石油，钢材等有防爆要求的环境条件下使用

电子台秤的选择

第一、你就要知道自己需要称重一般是多少公斤的？

第二、尺寸大小要求是多少的？

第三、问一下经销商比较多人采购的仪表是什么品牌的？

第四、如对仪表功能(现在的仪表功能很多，但大部分对只是纯计数或计重的使用者来说没太大用处)无特殊要求，就选择功能比较少的，这样性能稳定且价格也低。如果要求特殊功能的就可以看一下各种仪表的参数是不是符合自己的要求。

第五、把自己的要求告诉经销商，让经销商帮你推荐。

上海实干电子地磅秤有限公司专业销售电子台秤，品牌有英展电子台秤，普瑞逊电子台秤，钰恒台秤，不锈钢台秤，精密电子台秤，高精度电子台秤，防水电子台秤，防爆电子台秤，是购买电子台秤产品的首选！！！

电子台秤产品简述

XK3101型电子台秤，采用全新设计的双层钢结构承载器，简易轻巧，方便搬运，可直接铺设在水泥地上，配备四只高精度防爆剪切梁式称重传感器和智能化防爆称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，安全可靠，适用于石油化工、医药等有防爆要求的环境。

XK3101型电子台秤，通过将有关各防爆称重电器和防爆称重模块安装在秤台组成防爆系统，将系统中可能产生爆炸源(电气短路火花、静电摩擦火花、高温能量集中等)的环节消灭或割断，从而达到衡器在有爆炸危险的环境中使用的目的。除防爆装置有所区别外，其各有关技术参数和性能均与SCS系列电子平电子台秤相同。

XK3101型电子台秤是根据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》等有关的技术要求来进行设计和制造而成，并经国家指定的防爆检验单位检测合格后取得防爆合格证，防爆标志为。本产品适用于石化、油田和其它场所中有温度组别T1-T5和防爆级别IIA、IIB的易燃易爆气体环境中1区、2区为室内、外作称量和称量信号传输等用途。

⑴ 电子台秤具有如下特点：

⑵ 高强度双层U形钢结构秤台，坚固耐用

⑶ 抛丸防腐处理

⑷ 零点跟踪、自诊断、时钟、数据断电保护

⑸ 超载、欠载等状态提示

电子台秤：

Ⅰ FSH721-30kg/75kg/150kg/300kg

Ⅱ 1/15000精度，LCD显示

Ⅲ 温度范围：0-40度

Ⅳ 称盘尺寸：30*40mm、42*52mm、450*550mm

Ⅴ 电源：AC220V(-15%,+10%)+6V/4A蓄电池

Ⅵ 具有10组单重预设功能

Ⅶ 可自行设定取样速度

Ⅷ 具有自动校正、自动零点追踪功能

Ⅸ 配蓄电池,充、插电两用,使用方便

Ⅹ 具有设计良好运送保护点功能

ⅰ 大型液晶（LCD）显示清晰易读

ⅱ 电子显示头可适当调整显示角度

电子台秤防水原理

目前市场上的电子台秤通常以IEC(InternationalElectro Technical Commission)起草的IP(Inter-national Protection)国际上通用的防护标准体系为标准，通过相关试验，声称电子台秤可以达到某种防水等级，从IP65—IP67不等 但在实际使用中一些试验达到IP67的电子台秤仍然摆脱不了寿命短的命运。

这主要是电子台秤设计中忽视了水的另一个形态。水汽一般来讲水分子的间隔不会改变，气态水中水分子是独立的，这时的“水”就是以一个个独立的水分子组成的物质。而液态水中，水分子不是独立的，水分子与水分子之间除了存在范德华力外，还存在“氢键”(这是一种特殊的分子间作用力)。由于氢键的存在，液态水中水分子不是以一个个独立形式存在的，而是以一连串氢键结合的大的“结构单元”存在的。从宏观上说液态水的“颗粒”要远大于气态水的“颗粒”，因此很多电子台秤就是由于电子元件因冷凝水的腐蚀、短路而损坏的。

电子台秤特征

〢 精度最高1/30000

〢 外形美观大方，轻便小巧

〢 液晶大显示屏，大字体，带绿色LED背光

〢 开机速度快，具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整

〢 操作简单，具有归零、手动扣重、预先扣重、净毛重显示、简易计数、秤重值保留、检重等功能

〢 具有单点校正及多点校正之功能，确保精准度

〢 根据不同需求设置精度和秤量

〢 可接1-8颗350传感器并搭配不同尺寸秤台使用

〢 独特充电指示灯，具有低电提醒及自动断电功能

〢 可选配RS232，可外接电脑、微型打印机、热敏标签打印机等

〢 广泛适用于生产、包装、仓库、运输等

电子台秤特性

╪ 28X28cm秤台，轻巧方便

╪ 秤台采用烧焊结构，坚固耐用，最大秤量可达75kg

╪ 另有全不锈钢秤台供选择，适用食品工厂或潮湿之场所

╪ 秤盘为不锈鐵材质，实用性高

╪ 标准不锈钢立杆，可搭配市面上多数表头

╪ 立杆座附带水平仪，方便移动安装

╪ 立杆座附第五调整脚，可避免摇晃，稳定性优于其它同类型秤台

╪ 可选配显示头: JIK-6 / JIK-8 / JWI-700W / JWI-700C / JWI-700P / JWI-600 / JWI-588 / JWI-586

电子台秤

S系列电子台秤，使用国外原装进口感应器（LOAD CELL）防潮等级系数IP66，精度高达1/12,000，稳定性高，并且功能齐全，拥有人性化操作介面，主体强化结构，不锈钢秤盘。以行业别来区分使用JS系列产品最适合食品业、化工业及油漆制造业。钰恒拥有最专业的团队、最完善的售后服务，热心真诚为您服务！

电子台秤特性

☎ 采用抗湿度传感器

☎ 大型液晶萤幕显示面板（LCD），具有萤幕自动照明功能

☎ 充插电两用式供选择，具有充放电保护及省电装置，使用寿命长

☎ 多种秤重单位选择，简单易用

☎ 具有检校秤（HI、LO、OK）及HOLD之功能

☎ 具有毛重、净重切换显示与外部自动校正功能

☎ 可选购RS-232介面接电脑或直接接打印机

☎ 广泛适用于生产加工、仓库管理、物流运输等

电子台秤详细信息：

☞ 高精度A/D转换，可读性达1/30000；

☞ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

☞ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

☞ 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

☞ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

☞ 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

☞ 多种背光模式可选择；

☞ 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

☞ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

电子台秤防水失败的原因

在防水外壳的严密保护下，电子台秤秤体内的水汽又是从哪里来的呢？我们首先要了解防水电子台秤的结构。防水电子台秤通常包含一具有底座、传感器、外壳以及输入及输出单元的秤体，而该底座上邻近传感器的一侧设有一中空柱，该中空柱与底座的底面连通，且该外壳上开有对应中空柱顶端内缘的导引孔；一侧横向与传感器结合的托架，其另一侧具有纵向置于中空柱内的对接杆；以及一与对接杆结合且对应设于外壳顶面的秤盘；藉此，可在清洗秤体与秤盘时，令水或清洁液剂透过中空柱的导引而由底座的底面排出，以避免水或清洁液剂渗入或残留于秤体内而造成传感器积有水渍或遭受污损，确实达到使用电子台秤时保有高度敏感的稳定性与精准度。由此看出秤体内水汽主要来自于两个方面，一是装配时电子台秤秤体内本身封入的水汽，二是外界环境中通过密封条、密封薄膜渗入的水汽。尤其是在电子台秤关机后，秤体内温度降低，相对于外界环境表现为负气压时，水汽更容易侵入。

电子台秤特性

● 多种秤重单位，方便客户依不同需求使用。

● 具有单点及多点式校正，确保使用准确性。

● 高精度设计秤重精准，超大按键操作便利。

● 便利的上限、下限、标准之三段警示功能。

● 先进的滤波稳定设计，可依使用环境调整。

● 自动零点追踪及预先扣重，并可全段扣重。

● 大型LCD液晶显示字幕及LED背光功能。

● 110V/220V自行切换，并可充、插电两用。

● 可选配RS-232、RTC日期时间和RELAY。

● 广泛适用于生产加工、库存管理、物流运输等

电子台秤特色

♦ 通过OIML认证，稳定性好，偏载能力强;线性好，蠕变，迟滞小，性能稳定

♦ 三种尺寸特殊设计结构、坚固耐用

♦ 两种材质(铁材、不锈钢)，可依使用环境需求做选择

♦ 超大六位LCD萤幕显示，字高30mm，并具有自动背光功能

♦ 使用单位:kg、g、lb、pcs、%

♦ 具有自动调整零点及软体滤波功能，可依使用环境不同做调整设定

♦ 具有单点校正及三点线性校正功能，确保精准度

♦ 具有重量检校功能，可依使用需求灵活设定

♦ 具有扣重、预先扣重功能

♦ 具有20笔累计、简易计数、百分比、流水号等功能，操作简单方便

♦ 可选配双向RS-232、RELAY两种介面，外接电脑、小型印表机(SH-24)、

热感式印表机(EZ-2P、BP-443D)、三色警示灯

电子台秤特点

❧ 1/15000高精度设计，适用范围广泛。

❧ 圆倒角烧焊结构，美观耐用。

❧ 适用1-4个荷重元装置电子成秤。

❧ 具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。

❧ 具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，用途广泛。

❧ 具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段重量警示，并具有一组记忆功能。

❧ 具有累计重量之功能，操作简单方便。

❧ 具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整。

❧ 可采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰。

❧ 可选配双向RS-232接口，外接计算机，自粘式或撞针小型打印机及三色警示灯。

❧ 广泛适用于生产加工、品质检验、存储运输等用途

电子台秤特色

☪→ 全新流线型设计，大型不锈钢秤面

☪→ 高精度设计一电子台秤内有二种秤重模式可供选择设定

☪→ 具背光显示LCD面板，可设定三种不同背光显示模式

☪→ 采充、插式两用电源，内建充电装置，每次充电可延续使用120小时以上，无停电困扰

☪→ 具自动校正功能，可显示总重‧单位重量‧数量‧并可连续累计数量达99次

☪→ 二段式数位过滤功能，减少风及振动环境干扰

☪→ 四种自动关机设定模式

☪→ 具有数量警示功能

☪→ 可选购RS-232输出介面外接电脑或外接自黏式标签机

电子台秤详细说明：

① 塑料包钢秤台或304不锈钢秤台，并标配LED防水表头，防水等级达IP68。

② 台湾钰恒501防水电子台秤计重、简易计数功能。

③ 台湾钰恒501防水电子台秤红色LED快速显示。

④ 台湾钰恒501防水电子台秤全封闭式主板设计。

⑤ 台湾钰恒501防水电子台秤采用防水充电器。

⑥ 台湾钰恒501防水电子台秤具有防震功能。

⑦ 广泛适用于食品加工、海鲜市场等环境比较潮湿的场所。

电子台秤参数

㈠ 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

㈡ 开机自动置零。

㈢ 零点自动跟踪。

㈣ 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

㈤ 电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

㈥ 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

㈦ 相对工作湿度: ≤ 85% RH。

㈧ 台面尺寸：350*450mm，450*600mm，600*600mm

㈨ 具有累计数量功能并可以逐笔显示及消除功能。

㈩ 可选配双向RS-232接口，可外接计算机

Ⅰ 自粘式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯。

Ⅱ 采用激光焊接密封SSH传感器，配合不锈钢防尘IND226仪表，秤体电抛光处理。

…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆

电子台秤参数

…☆… 置零(开机/手动)范围可调

…☆… 日期和时间显示(注：掉电不保存)

…☆… 手动贮存累加

…☆… 称重记录贮存掉电保护

…☆… 自动/手动打印称重记录

…☆… 通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

…☆… 大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

…☆… 内置16列面板式微型打印机，实现仪表打印一体化；

…☆… XK3190-A12+系列采用高精度模数转换技术和特殊的软件抗振动技术

…☆… 交直流两用，适用于各类用来计重电子台秤。

…☆… 电子台秤的用途可分

…☆… 计重秤(单纯称重用)；

…☆… 计数秤(除了称重功能以外还能通过设定单重或设定数量来计数)；

…☆… 当然还有很多超市、批发零售市场里的计价秤，其原理和计数秤一样

…☆… 设定单重或设定数量来计价，精度一般没有计数秤高。

…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆

电子台秤用途

☆…超市或批发零售市场

☆… 零部件计数或称重

☆… 研究开发试验用

☆… 单纯称重

☆… 生产线上包装称重

☆… 工业流水线，运输装载称重

电子台秤传感器常见问题的维护方法

电子台秤，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。电子台秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子台秤、机电结合秤三大类。

目前在国内的电子台秤传感器常见问题维护是根据大多采用电阻应变式称重传感器原理，其应用也越来越普遍电子台秤具有称量快速、显示直观、不易磨损等优点，已逐渐取代机械秤。

电子台秤主要有承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。常用的电阻应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形，使粘贴在它表面的电阻应变片也随同发生变形，电阻应变片变形后，它的阻值发生变化，由于应变片是连接成平衡电桥式的，应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡，从面输出信号，这样就完成了将外力变换为信号的过程。

电子台秤

按显示功能分为:普通显示电子计重电子台秤，电子电子台秤，防爆电子台秤，带打印电子台秤和物流专用电子台秤等几类。现在，大部分人认为放在桌子或工作台上的秤叫“电子台秤”，这是错误的叫法。放在桌子或工作台上的秤应该称之为桌秤或案秤。

⌒☆ 高分辨率，反应速度快、稳定

⌒☆ 具有CT、OZ、J、g单位转换功能

⌒☆ 交直流两用，直流为干电池供电

⌒☆ 液晶大屏幕显示，字高为21.4mm

⌒☆ 背光供选择,适配器供选择

电子台秤参数

⌒☆ 电子台秤量程：30公斤至600公斤

⌒☆ 电子台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm

⌒☆ 电子台秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子台秤专用蓄电池(交直流两用)

⌒☆ 电子台秤有：计重电子台秤，电子台秤，计价电子台秤，打印电子台秤，带轮子移动电子台秤，防爆电子台秤，防腐电子台秤…

电子台秤的量程、分度值呢有哪些？？？

电子台秤的量程一般是：30kg、60kg、75kg、100kg、120kg、150kg、200kg、300kg、500kg、600kg、800kg、1000kg（当然也有人叫kg为公斤）

对应分度值是：（下表中未列出的属于非标订做产品）

| 量程 | 30kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | 1000kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值 | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |

⌒☆ 选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

电子台秤功能

♀↘液晶LCD显示；

♀↘ 可充电式，交直流两用。

♀↘ 称重显示反应迅捷，稳定准确。

♀↘ 扣重灵敏，提高效率。

♀↘ 仿手机式电量指示，电力不足及时告知。

♀↘ 电源 AC：220V  DC：6V

♀↘ 电瓶充足可连续使用200小时以上

♀↘ 智能判别电池电量，自动关机

♀↘ 可接1-8只桥式传感器

♀↘ 零位跟踪范围可以选择

♀↘ 滤波时间常数可设置

♀↘ kg-lb转换

♀↘ RS-232C串行连续输出通讯接口

♀↘ 可增配RS-485远距离通讯接口

♀↘ 动物称重功能

♀↘ 峰值保持功能

♀↘ 计数功能

♀↘ 打印输出功能

电子台秤产品规格:

型号     额定称量(kg)   分度数(d)    分度值(g)      准确度等级

SG-60     30           3000/6000   15000/30000     20/10/5/2 Ⅲ

SG-60     60           3000/6000   15000/30000     20/10/5/2 Ⅲ

SG-150    150          3000/7500   15000/30000    50/20/10/5 Ⅲ

SG-300    300          3000/6000   15000/30000    100/50/20/10 Ⅲ

SG-60     500          3000/6000   15000/30000    200/100/40/20 Ⅲ

SG-600    600          3000/6000   15000/30000    200/100/40/20 Ⅲ

电子台秤

是现代传感器技术、电子技术和计算机技术三者相结合的产物，被广泛应用于工业和民用领域。电子台秤内部配备了高精度称重传感器，使得电子台秤具有快速、准确、自动、连续等特点。电子台秤属于精密电子仪器，因此我们在使用的过程中要注意正确的使用方法，否则不仅影响其测量精度而且会大大缩短电子台秤的使用寿命，下面我们来了解一下电子台秤在使用过程中应注意事项。

㈠ 量程：30、60、150、300、600Kg

㈡ 台面规格(长x宽)(mm x mm ):300×400、400×500、500×600、600×800

㈢ 秤体采用碳钢结构或不锈钢组焊件

㈣ 秤台面为不锈钢制造

㈤ 选用弯曲梁式称重传感器

㈥ 带仪表安装立柱和支架

电子台秤功能特点

⑴ 整秤的样式和以往使用的手推车一样，只不过在各个部位都加强，使它更结实、更耐用；

⑵ 其基本构造原理和电子平电子台秤一样，采用四只高精密专业称重传感器、一只接线盒和一只显示称重仪表；

⑶ 传感器固定在叉车板的只个角上；

⑷ 红色数码管显示;

⑸ 100%.FS去皮;

⑹ 120%.FS过载保护;

⑺ 使用6V/4Ah蓄电池,充电一次可以连续使用120小时以上;也可直接插220V电源使用;

⑻ 标配RS232通讯接口台称，立杆式台称配通讯接口，通过电脑打印

电子台秤出现以下几种现象，需怀疑是称重传感器的故障：

① 电子台秤不显示零，显示屏不断闪烁。

② 电子台秤显示零以后，在加放砝码，不显示称量数字。

③ 电子台秤称量不准确，显示的称量数字与加放的砝码数量不一致。

④ 电子台秤重复性不好，加放同一砝码，有时称量准确，有时称量不准确。

⑤ 电子台秤空载或加载时，显示的数字不稳定，漂移或者跳变。

这几种现象都有可能是称重传感器的故障。如果能够准确判断出故障是在传感器，这样就能大大提高工作效率，加快电子台秤修理的速度。将需要判断的传感器从系统中单独摘除，分别测量输入阻抗、输出阻抗。输入阻抗正常值为380Ω，输出阻抗正常值为350Ω，如果测量数据不在此范围内，该传感器已经损坏。

如输入阻抗、输出阻抗有断路，可先检查传感器信号电缆有无断开的地方，当信号电缆完好时，则为传感器应变片被烧毁，通常是因为有大电流进入传感器造成的。当测量输入阻抗、输出阻抗阻值不稳定时，可能为信号线绝缘层破裂，绝缘性能下降，或传感器受潮，使桥路同弹性体绝缘不好。传感器的零点输出信号值，一般在(-3mv～2mv)之间。

如果远远超出此标准范围，可能是传感器使用中过载而造成弹性体塑性变形，使传感器无法使用。如无零点信号或零点输出信号很小，可能为称重传感器内的应变片已从弹性体上脱落或有支撑物支撑秤体造成。

电子台秤

核心提示：大多数使用者都对电子台秤内部结构不甚了解，所以一般出了问题都不知所措，送去维修往往被人忽悠，总是要你换这个换那个，其实其中一些问题我们自己也是可以解决的，只要你懂得一些相关知识，你会发现这些其实很简单，所以今天我就来为大家介绍一些有关电子台秤使用故障处理的小知识，希望能对您有所帮助。

大多数使用者都对电子台秤内部结构不甚了解，所以一般出了问题都不知所措，送去维修往往被人忽悠，总是要你换这个换那个，其实其中一些问题我们自己也是可以解决的，只要你懂得一些相关知识，你会发现这些其实很简单，所以今天我就来为大家介绍一些有关电子台秤使用故障处理的小知识，希望能对您有所帮助。

1.开不了机

(1)电子台秤接电池可以开机，只接适配器不可以开机时，为秤的电源异常

(2)开机后蜂呜器有正常提示音，只是LCD没有任何显示，为显示异常

(3)检查电池是否是没电了

2.显示异常

(1)开机后蜂鸣器是有正常提示音，可能是LCD的管脚不导通，也有肯能是LCD坏掉了

(2)有显示只是显示模糊或是短笔，可能是 LCD的管脚出现短路或者短路

3.秤重异常

(1)打开内码值，如果为没有内码值或有一个数值但手压电子台秤的秤盘数值也不会变化，这种称为无内码或死码，均会造成不校正或不秤重；这种情况请检查，称重传感器的焊线是否有掉

(2)如果出现不稳或内码太高或太低，一般是主板的阻波器以及电容不良，或者是AD坏了，需要送到专业的电子台秤维修店去处理。

4.声音异常

(1)开机后没有任何的声音，可能是蜂鸣器坏掉了，但是有的电子台秤制造商为了省电，设定了蜂鸣器开关参数，不妨查看下说明书，看看是否是自己不小心进入参数设定后关闭了蜂鸣器，这种事可是常有的哦！

(2)开机后有声音，但出现声音很大或很小，或有沙哑等不良，这种基本上是电子台秤的蜂呜器本身不良所至。

电子台秤

电子台秤！品质佳,电子台秤!精度高,稳定性好,同时具有防爆防潮防腐等特点

の 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

の 开机自动置零。

の 零点自动跟踪。

の 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

の 电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

の 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

の 相对工作湿度: ≤ 85% RH。

の 台面尺寸：350*450mm，450*600mm，600*600mm

电子台秤称重

①100g~600g  0.00001g~0.1g

②1kg~600kg  1g~200g

③1t~150t   0.2kg~20kg

据使用环境的不同可选用不同功能的电子台秤

① 干燥的

② 潮湿的

③ 需要防水

④ 需要防酸碱，防腐蚀

⑤ 极度高温或低温环境

⑥ 需要到防爆功能，本安或隔爆

电子台秤工作原理：

利用非电量电测原理的小型电子衡器。由承重台面、秤体、称重传感器、称重显示器和稳压电源等部分组成

称量时，被测物重量通过称重传感器转换为电信号，在由运算放大器放大并经单片微处理机处理后，以数码形式显示出称量值。

电子台秤使用使用场所：

广泛应用于石油、化工、电力、钢铁、机械、环保、纺织、食品、烟草、铁路、航天、建筑、造纸、水泥、港口、汽车等行业。

在国内已经有超过数千家客户一直在使用我们的产品和服务。

电子台秤的最佳保养和使用方法

电子台秤正确使用注意

あ 使用前应详尽阅读说明书，充分了解秤的功能。

あ 长期不使用时，应将电源插头拔下

あ 秤盘要保持清洁，不要用水冲洗。

あ 不要称超载的货物，以免损坏传感器。

あ 不要在风扇直接吹动下使用，不要大力冲击，称量时要小心轻放

あ 必须在规定的电压范围内使用，否则会造成损坏。

あ 避免在阳光直射、高温、潮湿、粉尘浓度大或振动严重的地方使用或存放。

电子台秤功能：

Ш 此电子台秤具有简易计数、计重及百分比之功能。

Ш 具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

Ш 具有设计良好之运送保护点功能。

Ш 本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

Ш 电子显示表头可调整适当的显示角度。

Ш 温度范围：0℃～40℃

Ш 具有自动校正、自动零点追踪之功能。

Ш 电子台秤具有双重过载保护功能。

Ш 具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

Ш 具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

Ш 电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

Ш 电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

Ш 电力不足时有明确之低电压显示。

电子台秤规格:

型号     额定称量(kg)   分度数(d)    分度值(g)      准确度等级

SG-60     30           3000/6000   15000/30000     20/10/5/2 Ⅲ

SG-60     60           3000/6000   15000/30000     20/10/5/2 Ⅲ

SG-150    150          3000/7500   15000/30000    50/20/10/5 Ⅲ

SG-300    300          3000/6000   15000/30000    100/50/20/10 Ⅲ

SG-60     500          3000/6000   15000/30000    200/100/40/20 Ⅲ

SG-600    600          3000/6000   15000/30000    200/100/40/20 Ⅲ

电子台秤功能说明：

Ю 多种计量单位可供选择

Ю 具可设参数的动物秤功能

Ю 最高精度1/15,000

Ю 24mm大型LCD显示，附白色LED背光

Ю 采用充电/插电两用，充电一次可待机使用90小时

Ю 标配RS-232通讯接口，可连接电脑、热敏标签印表机或迷你型打印

电子台秤分类：

按工作方式可分为：机械磅秤和电子磅秤

按材质可分为：不锈钢电子台秤和普通电子台秤

按功能可分为：防水电子台秤、防爆电子台秤、可移动电子台秤、带打印电子台秤

按性能可分为：技术电子台秤和计重电子台秤

电子台秤基本参数：

量程：30kg  50kg  60kg  75kg  100kg  150kg  200kg  300kg

材质：不锈钢/碳钢/花纹钢/全不锈钢

尺寸：20*30  30*40  40*50  50*60  60*80可按客户要求定做

电子台秤死机了怎么办

电子台秤虽说应用十分的广泛，就目前而言其最多的应用还是在各大商场、超市中，如果出现电子台秤死机的话就会严重影响工作，甚至是会丢失顾客，影响信誉等等。该如何解决电子台秤的死机问题呢？

■→ 重点检查电子台秤AD电路电压是否正常稳定，否则检查传感器是否正常。

■→ 检查电子台秤220V供电是否正常；

■→ 检查电子台秤内部各路稳压电路是否正常；

■→ 如果是电子台秤经常死机，主要检查电路板上的电容元件，是否容量减小或者漏电。

■→ 电子台秤开机后显示数字不稳或跳数，属于AD电路或传感器不良，重点检查这部分的电压必须稳定正常。

■→ 检查电子台秤打印机的供电电压是否正常，打印时电流是否过大；

■→ 检查电路板数字电路供电是否正常，重点检查晶振元件，可能受潮或损坏。

这样的解决电子台秤死机的方法，可能是比较繁琐的，但是比较的可靠，并且是运行在实际的，是一种可夸赞的办法。

电子台秤

广泛应用于石油、化工、电力、钢铁、机械、环保、纺织、食品、烟草、铁路、航天、建筑、造纸、水泥、港口、汽车等行业。在国内已经有超过数千家客户一直在使用我们的产品和服务。

如何选择正确的电子台秤：秤量过大，造成精度不够，造成称重不准确；秤量过小，造成使用不方便，增加了过磅次数。

1电子台秤的最高称重范围：100~600g,   ②1~600kg,   ③1~150t

2电子台秤的最小精度范围：0.00001~0.1g,   ②1~200g,   ③0.2~20kg

电子台秤介绍

◎具计重、计数、累加、检重等功能

◎多种计量单位可供选择

◎具可设参数的动物秤功能

◎最高精度1/15,000

◎24mm大型LCD显示，附白色LED背光

◎采用充电/插电两用，充电一次可待机使用90小时

◎标配RS-232通讯接口，可连接电脑、热敏标签印表机或迷你型打印

根据秤台(面罩材质)分：304不锈钢、201不锈钢、碳钢喷塑、碳钢喷漆。

根据用户的各类要求分：移动式电子台秤、无立杆电子台秤、防水电子台秤、防爆电子台秤、防腐电子台秤等。

通用功能：置零、去皮、零位跟踪、超载提示、交直流两用等

电子台秤介绍

✪ 计数功能

✪ 单重设定、采样、单重自动修正

✪ 存储和调用10组单重

✪ 数量累加、累显、累清

✪ 数量上下限报警功能，报警模式可设置

✪ 节能功能可设置

✪ 滤波强度可调节

✪ 大屏幕接口

✪ 传输方式 电流环

✪ 波特率 600

✪ 传输距离 ≤30M

电子台秤

量程：30kg-500kg

尺寸：400*500,420*520mm,500*600mm,600*800mm(可选配)

具计重、计数、警示功能，台面尺寸可根据客户需求定做

用途：置地上使用的一种秤(小型电子台秤也可放在台上使用)，适用衡量较大物体的重量。

电子台秤介绍

☂ TCSC系列为液晶LCD显示；

☂ 可充电式，交直流两用。

☂ 称重显示反应迅捷，稳定准确。

☂ 扣重灵敏，提高效率。

☂ 仿手机式电量指示，电力不足及时告知。

电子台秤使用过程中的注意事项

§→ 电子台秤使用过程中避免碰撞

尽管在称重传感器和电子台秤结构设计中采取了防撞限位措施，但过大的碰撞将使称重传感器在限位措施起作用之前就受到损伤，使其电参数发生变化，影响了电子台秤的测量准确度。

§→ 根据称量物品的重量选择适当量程的电子台秤

最大称量3公斤、分度值1克的电子台秤的准确度是1/3000。如果用它称量2公斤的物品，它的测量准确度是1/2000，如果用它称量100克的物品，它的测量准确度就只有1/100。

§→ 环境温度对称量准确度的影响

国家标准对Ⅲ级电子台秤要求在0℃—40℃环境温度内保证准确度指标，如果使用环境温度超过此范围，称量准确度可能会受到影响。

§→ 振动和风力对称量准确度的影响

对于最大称量15公斤、分度值5克的电子台秤，振动和风力对称量准确度的影响不大。而对最大称量200克、分度值0.1克的电子台秤，振动和风力会使显示数字跳动。

§→ 环境湿度和酸、碱汽体或液体对电子台秤的影响

国家标准对于Ⅲ级秤要求在环境湿度≤90％保证准确度指标，要求避免接触酸、碱汽体或流体。对于没有特殊处理的电子台秤，>90％湿度和酸、碱汽体或流体依附在电路上会使电路参数发生变化，甚至使电路遭到破坏。对于上述使用环境，可使用具有防水性能的产品。

§→ 电子台秤的年检要求

电子台秤因使用和环境及器件老化的影响，准确度有可能发生变化。要按国家计量技术法规要求定期检定。未经检定或超过检定有效日期的电子台秤不能使用。

电子台秤描述：

⑴ 1/15000高精度设计，适用范围广泛

⑵ 圆倒角烧焊结构，美观耐用

⑶ 适用1-4个荷重元装置电子成秤

⑷ 具有单点校正或三点校正功能，确保精准度

⑸ 具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，用途广泛

⑹ 具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段重量警示，并具有一组记忆功能

⑺ 具有累计重量之功能，操作简单方便

⑻ 具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整

⑼ 可采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰

电子台秤表格型参数：

| 序号 | 配件品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秤盘、秤架 | 不锈钢秤盘，双层加厚型碳钢秤架 | 1个 |
| 2 | 称重传感器 | 美国柯力SQC(合金钢) | 1只 |
| 3 | 称重显示仪表 | XK3190-A12 | 1只 |
| 4 | 蓄电池组 | 断电依然可用 | 1套 |

电子台秤

可选配双向RS-232接口，外接计算机，自粘式或撞针小型打印机及三色警示灯

电子台秤是利用非电量电测原理的小型电子衡器。由承重台面、秤体、称重传感器、称重显示器和稳压电源等部分组成(图2)。称量时，被测物重量通过称重传感器转换为电信号，在由运算放大器放大并经单片微处理机处理后，以数码形式显示出称量值。

电子台秤可放置在坚硬地面上或安装在基坑内使用。具有自重轻、移动方便、功能多、显示器和秤体用电缆连接、使用时可按需要放置等特点。除称重、去皮重、累计重等功能之外，还可与执行机构联机、设定上下限以控制快慢加料，可作小包装配料秤或定量秤使用。

电子台秤材质：

电子台秤材质一般是304不锈钢（可以防水、防潮、防腐蚀）、碳钢……

电子台秤秤台结构

Ⅸ 全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

Ⅸ 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

Ⅸ 304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

Ⅸ 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

Ⅸ 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

电子台秤的量程、分度值呢有哪些？？？

电子台秤的量程一般是：30kg、60kg、75kg、100kg、120kg、150kg、200kg、300kg、500kg、600kg、800kg、1000kg（当然也有人叫kg为公斤）

对应分度值是：（下表中未列出的属于非标订做产品）

| 量程 | 30kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | 1000kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值 | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |

电子台秤秤台性能

→ 秤盘材质标准配为不锈钢

→ 秤架材质标准配为碳钢(可选不锈钢)

→ 双层秤架保证终生使用不全变形！

→ 仪表材质标准配为塑料(可选不锈钢)

→ 功能可选计重、计数、打印、防爆、移动式、报警、、、、

→ 精度可达1/15000-1/30000

→ 钢架结构，不绣纲秤盘坚固耐用

型号        秤量      感量

SG-30     30kg      1g/2/5g

SG-60     60kg      2g/5g/10g

SG-75     75kg     5g/10g/20g

SG-100    100kg    5g/10g/20g

SG-150    150kg    5g/10g/20g

SG-300    300kg    10g/20g/50g

SG-500    500kg    20g/50g/100g

电子台秤功能：

▁ 称重仪表：LED数码显示，清晰易读，

▁ 内置可充蓄电池，交直流两用

▁ 防爆电子台秤具有不锈钢外壳，抗干扰能力出色

▁ 传感器：高精度称重传感器，精确稳定，

▁ 双平行梁结构，抗侧向力强，

▁ 防护等级IP67;

▁ 接线盒：不锈钢接线盒。

▁ 主要特点：净重，置零，去皮，累计等。

▁ 电源电压：AC220V+10%，50HzDC6V4Ah。

▁ 仪表功耗：<5W。

▁ 保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

▁ 通讯接口：Rs232c可连接微型打印机

电子台秤主要由三大部分组成：即称重传感器、结构件和电路。准确度从1/1500到1/10000以下的Ⅲ级，使用双积分A/D转换电路可以满足准确度要求并具有抗干扰能力强、成本低的优点。在国家计量法规的贯彻实施中，电子台秤自身的误差和使用中的附加误差是制造者和使用者都要重视的问题。

电子台秤在设计和生产中减少误差的方法

❤ 称重传感器技术指标的保证

选择各项技术指标满足准确度要求的称重传感器是保证电子台秤质量的关键。线性度、蠕变、空载温度系数及灵敏度温度系数是称重传感器的重要指标。对于每一个批量的称重传感器必须按照国家有关标准要求的取样率进行抽样检查和高低温实验。

❤ 电子台秤电路的温度系数

理论分析和实验证明输入放大器的输入电阻和反馈电阻的温度系数是影响电子台秤灵敏度温度系数的重要因素，必须选择温度系数是5×10－6的金属膜电阻。对于生产的每一台电子台秤必须进行高温测试。对于某些温度系数少量超差的产品可以用温度系数小于25×10－6的金属膜电阻进行补偿。高温测试的同时对产品进行了温度老化，提高了产品的稳定性。

❤ 电子台秤的非线性补偿

在理想情况下，电子台秤经模数转换后的数字量和施加在电子台秤上的重量应是线性关系。生产过程中进行准确度标定时，使用内部的计算机程序进行单点校正。按照理想直线计算出数字与重量的斜率后存储在存储器中。这就无法克服称重传感器和积分器产生的非线性误差。采用多点校正，用多条直线来逼近一条曲线有效地减少了非线性误差又不增加硬件成本。例如，1/3000准确度的电子台秤采用3点校正，1/5000准确度的电子台秤采用5点校正。

电子台秤类型以及适用范围：

❤ 复合本质安全型防爆电子台秤(ExibIIBT4)

适用范围：秤体

称重传感器、接线盒在易燃易爆1、2类危险区，称重仪表置于安全区，中间采用关联设备安全栅连接的电子台秤、地上衡、汽车衡、称重模块(料斗秤)、皮带秤、自动装料秤等各种称重系统。是目前最为昔遭的防爆形式。

供电：交流220v。

…… 配置如下：称重传感器——本质安全型防爆传感器。

…… 防爆型式一般为：ExibIIBT4。

…… 接线盒——本质安全型防爆接线盒。

…… 防爆型式一般为：ExiaIICT6。

…… 安全栅——本质安全型齐纳安全栅。

…… 防爆型式一般为：Ex(ia)IIC。

…… 称重仪表与打印机——非防爆型式称重仪表。

❤ 本质安全型防爆电子台秤(ExibIIBT4) 适用范围：秤体、接线盒、称重传感器、称重仪表均在易燃易爆1(10)、2(11)类危险区的防爆电子台秤。供电方式：直流6v(4节1#干电池内置防爆电池盒)或24V直流，

系统配置如下：称重传感器——本质安全型防爆传感器，防爆型式一般为：ExibIIBT4。

接线盒——本质安全型防爆接线盒。防爆型式一般为：ExiaIICT6。

称重仪表——本质安全型防爆称重仪表。内置本安型防爆电池盒。防爆型式一般为：ExibIIBT4(气体)DIPDTT13(粉尘)

❤ 隔爆型防爆电子台秤(ExdIIBT4) 适用范围：秤体、称重传感器、称重仪表均在易燃易爆1、2类危险区的防爆电子台秤、电子地上衡、电子汽车衡与称重模块(料斗秤等)系统。供电方式：交流220V

电子台秤

电子台秤功能特点：

☻↑ 液晶LCD显示；

☻↑ 可充电式，交直流两用。

☻↑ 称重显示反应迅捷，稳定准确。

☻↑ 扣重灵敏，提高效率。

☻↑ 仿手机式电量指示，电力不足及时告知。

电子台秤技术参数

‥电子台秤在各种制造业、运输业及其它各种行业中发挥不可缺少作用，具备称重的各项功能、操作简便、称量准确，显示清晰，按键操作手感良好，可在多种不同的作业环境中方便使用。

‥交直流两用，功耗低，由于独特设计，功耗低，内置电池在通常条件下可达500小时以上。同时也可直接使用AC220V电源

‥精度高、可靠性好，1/3000的高精度和无与伦比的可靠性是您进行正确、迅速计量的可靠保证。

‥RS232C通讯功能，具有标准RS232C通讯接口，半双工通信方式，使您可以通过PC读取及控制仪表，适合需要控制应用场合使用。

‥不锈钢或塑料喷涂台面，清洁耐用。

电子台秤防尘等级

‥没有保护

‥防止大的固体侵入

‥防止中等大小的固体侵入

‥防止小固体进入侵入

‥防止物体大于 1mm 的固体进入

‥防止有害的粉尘堆积

‥完全防止粉尘进入

型号        最大秤量      感量       精度

TCS-SG-30      30kg          2g       1/15000

TCS- SG -60      60kg         5g       1/15000

TCS- SG -75      75kg         5g       1/15000

TCS- SG -100     100kg       10g      1/15000

TCS- SG -150     150kg       10g      1/15000

TCS- SG -300     300kg       20g      1/15000

TCS- SG -500     500kg       50g      1/15000

英展电子台秤接电脑设定方式

1.打开仪表开关及电脑

2.点出开始→程序→附件→通讯→超级终端→输入名称(11)→确认→COM1确认→选择波特率(9600)→数据位(8)→偶停止位(无)→数据流控制(硬件)→确认(进入窗口)→OK

电子台秤系统配置如下：

1.称重传感器——本质安全型防爆传感器。防爆型式一般为：ExibIIBT4。

2.接线盒——本安防爆型式一般为：ExibIIBT4。

3.隔爆仪表箱——内置安全栅、称重仪表。箱体防护型式一般为：ExidIIBT4

4.粉尘防爆电子台秤(DIPA21T5．DIPB22T4)(DIPDTT13) 适用范围：秤体、称重传感器、称重仪表、打印机均在易燃易爆粉尘21、22类危险区的防爆电子台秤、电子地上衡、电子汽车衡与称重模块(料斗秤等)系统。供电方式：交流220V

防爆电子台秤十分注意的四大点：

1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域

2.依次确定防爆电子台秤形式，类别，级别和温度组别

3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的；煤矿防爆与常规防爆是完全不同的

4.防爆电子台秤的安装与使用必须严格按照施工规范进行

电子台秤有哪些功能？？？

☆ 具有累计次数及数量之功能。

☆ 具有自动校正、零点追踪、双重过载保护之功能。

☆ 具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能。

☆ 具有设计良好之运送保护点功能。

☆ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

☆ 烧焊秤台结构，经济实用。

☆ 电子显示头可调整适当的显示角度。

☆ 具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

☆ 按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

☆ 内藏蓄电池，交、直流两用，使用方便。

☆ 液晶LCD显示清晰易读，具LED背光功能。

☆ 选配件：RS-232及PRINTER卡输出接口。

☆ 还可以根据客户使用要求选购计数电子台秤、计重电子台秤、防水电子台秤、防爆电子台秤、可连接电脑电子台秤、带RS232接口电子台秤、上下限报警电子台秤、4-20毫安输出电子台秤、可连接PLC电子台秤、可控制阀门电子台秤……等等

电子台秤

主要用途：各种电子台秤具有可移动、重量小、称量快、准确度高、操作简单、性能稳定可靠等优点，可以广泛应用于各种物资的静态称重。

台面尺寸(mm)：300*400，400*500，500*600，600*800

量程(kg):30  50  60  100  150  300  500  600

电子台秤功能特点：

1.整体流线型设计，美观大方。

2.可选择不锈钢台面和不锈钢立柱设计。

3.超强防护，防淋水性能好。

4.整机重量轻，便于搬运。

电子台秤产品标准：

固定式电子台秤  移动式电子台秤 计数型电子台秤 计重型电子台秤 打印型电子台秤防爆型电子台秤 不锈钢防腐型电子台秤 防水电子台秤

电子台秤技术指标：

1.最大秤量：30kg-1000kg

2.准确度等级：(III)级

3.安全载荷：125%

4.仪表功能：去皮、置零、全数字校秤、通讯接口(选配件)、非线性校准、累加功能、计数功能、仪表显示角度可调、(立柱式、台式、壁挂式)可选、防护等级可达到IP67、交/直流供电。

电子台秤功能

♨ 液晶LCD显示；

♨ 可充电式，交直流两用。

♨ 称重显示反应迅捷，稳定准确。

♨ 扣重灵敏，提高效率。

♨ 仿手机式电量指示，电力不足及时告知。

♨ 电源 AC：220V  DC：6V

♨ 电瓶充足可连续使用200小时以上

♨ 智能判别电池电量，自动关机

♨ 可接1-8只桥式传感器

♨ 零位跟踪范围可以选择

♨ 滤波时间常数可设置

♨ kg-lb转换

♨ RS-232C串行连续输出通讯接口

♨ 可增配RS-485远距离通讯接口

♨ 动物称重功能

♨ 峰值保持功能

♨ 计数功能

♨ 打印输出功能

为方便您定购实干产品，我们采用“网上订单，电话联系，上门洽谈”三种方式成交业务，任意选择,简便而又快捷。

电子台秤条码打印机常见故障及解决方法

1、红灯亮，无任何打印动作。

问题：打印纸安装不正确。                       解决方法：重新安装打印纸。

打印纸卷芯过窄或过大。                             更换打印纸。

进纸路径上有堵塞，走纸不畅。                       清除堵塞物

碳带的轴芯与打印机咬合不紧。                       选用TEC适用碳带

2、红灯亮，有进纸动作。

问题：打印纸的类型与选择的传感器不匹配。       解决方法：重新设置传感器

打印纸的实际尺寸与编程设置不一致。                 重新编程

传感器被遮盖。                                      清除堵塞物

传感器不能感受打印区域和间隙的差别                  调整传感器探测电压

3、绿灯闪烁、不打印。

问题：通讯错误                                 解决方法：更换电缆线/检查PC机端口是否正常/检查通讯设置是否正确/

4、打印若干张后报错。

问题：导纸夹松动                               解决方法：重新安好导纸夹

导纸夹由于灰尘堵塞不能居中                         清除导纸夹堵塞物

打印纸的实际尺寸与编程设置不一致                   重新编程

5、打印不清晰或有斑点。

问题：打印头脏                                 解决方法：清洁打印头

坏的或有缺陷的碳带                               更换碳带

打印纸与选用的碳带不匹配                         更换打印纸或碳带

6、打印中固定位置出现竖线。

问题：打印头脏                                 解决方法：清洗打印头

打印头损坏                                       更换打印头

7、裁刀不切纸。

问题：切刀处有塞纸                            解决方法：清除塞纸

编程设置不正确                                     重新编程

电子台秤有哪些台面尺寸？？？

300×400mm；400×500mm；450×600mm；500×600mm；600×800mm；800×1000mm；（特殊规格可来电定做）

电子台秤有哪些种类？？？

可以根据客户使用要求选购计数电子台秤、计重电子台秤、防水电子台秤、防爆电子台秤、机改电电子台秤、报警电子台秤……等等

计数电子台秤一般可用于螺丝厂、印刷厂等……需要按数量包装产品的工厂、公司，以螺丝厂为例：使用时先随便放几个螺丝在上面，在秤体的仪表处输入个数、称出一个螺丝的重量也叫取样，取样成功后就可以批量称量螺丝的重量、并计算好数量，可以为您的生产节省更多的财力、物力、人力及精力。

计重电子台秤一般就是用来称量物体重量的，客户选购时如果没什么特殊要求的话，购买计重电子台秤是个不错的选择。

防水电子台秤

虽然电子台秤都有一年的免费保修，终生维修，但是为了不耽误您的生产使用，还是要注意一下以下几点咯。

电子台秤使用注意事项：

◢ 请将电子台秤置于稳固平坦之桌面或地面使用，勿置于震动不稳的桌面或台架上

≡ 避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈之场所，如日光直射或冷气出风口处

≡ 使用独立电源插座以免其它电器干扰

≡ 调整电子台秤的调整脚，使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央

≡ 当电源开启时，请勿将物品置放在秤盘上，使用前先热机15分钟以上(高精度秤必须更长时间)

≡ 严禁雨淋或用水冲洗，若不慎沾水则用干布擦拭干净，当机器功能不正常时要尽速送修

≡ 严禁敲打撞击及重压

≡ 勿置放在高温及潮湿环境场所(专用防水防腐秤除外)

≡ 勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏

电子台秤若长期不用时须将机器擦拭干净，放入干燥剂用塑料袋包好，有使用干电池应取出，使用充电蓄电池时，应每隔三个月充电一次，以确保使用寿命

电子台秤

电子台秤电子台秤可放置在坚硬地面上或安装在基坑内使用。

具有自重轻、移动方便、功能多、显示器和秤体用电缆连接、使用时可按需要放置等特点。

除称重、去皮重、累计重等功能之外，还可与执行机构联机、设定上下限以控制快慢加料，可作小包装配料秤或定量秤使用。

电子台秤功能：

1.计重、计数、计价功能(可选)

2.置零、去皮、累计

3.上下限报警

4.动物秤功能

5.RS232/485(选配)

电子台秤技术参数：

1.显示：LED或LCD(带背光)

2.分度数：15000

3.供电：220V/AC 或 DC4V/4Ah

4.台面尺寸(mm)：300*400，400*500，500*600，600*800

★所售产品一年之内免费保修，并终生维护。(实干)百年经典放心品质 轻松生活，从“秤”开始

电子台秤选配功能：

防爆功能，防水功能，控制输出量，4-20MA电流输出。。。。。

电子台秤标准参数

∷ 型号 TCS—30 TCS--60 TCS--150 TCS--300 TCS--500

∷ 秤量 60KG 150KG 300KG 500KG

∷ 型感量 2g 5g 10g 20g

∷ 秤盘尺寸 400*50mm 460*600mm

电子台秤

∷ 桌上型防水计重秤

∷ 全不锈钢密封式结构

∷ 防水等级IP68，可直接用水冲洗

∷ 液晶显示，交直流两用

电子台秤秤台结构最重要

∷ 全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

∷ 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

∷ 304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

∷ 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

∷ 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

电子台秤：

是单独由秤体[台面]、立杆、和显示仪表共同组成的衡器，称量在30-1000公斤。属于中准确度等级III的衡器。

电子台秤：分为计重电子台秤，计数电子台秤，计价电子台秤，打印电子台秤，带轮子移动电子台秤，防爆电子台秤，防腐电子台秤…

常规型电子台秤

〒 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

〒 开机自动置零。

〒 零点自动跟踪。

〒 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

〒 电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

〒 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

〒 相对工作湿度: ≤ 85% RH。

〒 台面尺寸：350*450mm，450*600mm，600*800mm

电子台秤故障的检查

电子台秤的故障现象多种多样，而引发故障的因素也很多，称重系统的各个结构部分或外部环境都有可能引发故障。且相同的故障现象常常是不同的原因，因为要排除故障，首先因设法找到并确认发生故障的位置，而查找故障主要是根据故障时总结的故障现象和系统结构组件、元器件、接插件、零部件的作用，结合平时处理故障时总结出的故障类型，来检查分析引发故障的所有因素，然后借助万用表，信号源工具仪表，通过多种方式，逐一检查可疑部位，最终确定故障的发生部位。

(一)   故障处理的步骤

观察故障现象-----分析故障原因------检查确认故障部位-----对故障部位进行修复-----对称重系统进行检定、系统调试-----恢复正常使用。

(二)   故障查找的基本方法

直观法： 就是通过眼睛看，看机械的部分秤体是否形变，限位装置是否接触秤体，秤体水平是否变化；看仪表部分是否有断线，元器件是否烧损，供电是否正常等等。

代替法：用好的元器件、电路板或模拟部分代替有可能损坏的部件，看是否正常。

如果仪表正常，说明故障在秤体，如果仪表工作不正常，说明故障在仪表。

测量法：就是利用万用表，示波器等仪器对分析可能有故障的部件所测量的电压、电阻、电流和波形等数据与正确的进行比较以查找故障原因。

电阻电子台秤的修理方法很多，在实际修理工作中要具体故障具体分析，分析的思路最重要的，因为故障实例是多种多样的，不可身板硬套，要对症下药，对几种检查方法综合运用。对电路中各主要测试点的电阻值和电压值要记住，对重要的元件开路或短路有什么现象也要心理有数。还需熟练掌握常用测试仪表的使用以及元件好坏的判别方法，同时要对所有集成板的性能、技术参数和引脚定义要有足够的里阿杰，这样有助于提高排除故障的能力。

电子台秤知识解答

很多人可能对电子台秤的概念很模糊，什么是电子台秤呢？？？电子台秤有哪些功能？？？电子台秤的量程、分度值呢有哪些？？？电子台秤有哪些台面尺寸？？？电子台秤有哪些种类？？？电子台秤的配件有哪些？？？电子台秤怎么标定？？？电子台秤怎么操作、维护等等问题……你可能会说，我了解这些有什么用呢，我只是想买一台台秤而已，又不是想成为电子台秤专家，这些问题购买的时候问经销商就好了。如果你是这种想法的话，那就大错特错了，你想要买一台适合自己的、并且价格便宜质量好的，不了解它的相关信息怎么可以呢。下面就由上海实干实业有限公司来向大家介绍电子台秤的相关知识吧！！！

什么是电子台秤呢？？？

电子台秤，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。电子台秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子台秤、机电结合秤三大类。

目前在国内的电子台秤传感器常见问题维护是根据大多采用电阻应变式称重传感器原理，其应用也越来越普遍电子台秤具有称量快速、显示直观、不易磨损等优点，已逐渐取代机械秤。

电子台秤主要有承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。常用的电阻应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形，使粘贴在它表面的电阻应变片也随同发生变形，电阻应变片变形后，它的阻值发生变化，由于应变片是连接成平衡电桥式的，应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡，从面输出信号，这样就完成了将外力变换为信号的过程。

电子台秤

按照不同的使用场合、消费层次、外观结构等，电子台秤种类繁多。

主要功能：具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

电子台秤参数

Ψ 规格：30/2g,60kg/5g ,150kg/10g ,300kg/20g,600kg/50g

Ψ 精度(分度值 )：1/3000FS

Ψ 键盘：16键双重防水

Ψ 去皮：去皮重量等于最大秤量

Ψ 超重报警：超过最大秤量的 0.15% 时，软件会自动报警

Ψ 工作电源：交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池

Ψ 功耗：工作状态数码管全屏显示< 5W、节能状态 C/W >

Ψ 使用环境：温度 YlO ℃ ~ 一 40 ℃ : 湿度 10%-80%RH

Ψ 秤盘尺寸：300x400mm，450 × 600mm，600 × 800mm

电子台秤

— 量程有30公斤至500公斤

— 精度有2G至50G

— 材质有：碳钢与全不锈钢可选

— 具有累计重量、数量累加功能

—  10组预设单重记忆

— 预设扣重值

— 电瓶充足可连续使用20小时以上

— 智能判别电池电量，自动关机

—  XK315A1为0.8英寸红色LED显示,A1-PC为0.56英寸红色LED显示；

—  XK315A1G、XK315A1GB、XK315A1GB+为绿色LED显示

— 可接1-8只桥式传感器

— 零位跟踪范围可以选择

— 滤波时间常数可设置

电子台秤参数

▏加厚台面

▏台面尺寸可选：0.4*0.5米  0.5*0.6米  0.6*0.8米 (价格不一)

▏秤盘表面为全304不锈钢材质。

▏自动零点追踪

▏全扣重及重量累计功能

▏具有归零，去皮等功能

▏使用简易校正

▏交直流两用

▏自动关机省电功能

▏双层秤架结构，终身使用不会变形

▏电子台秤秤体内标配一个电池，在使用的同时自动充电。

▏单一窗口LCD液晶显示。

▏公司仓库内随时供应现货。

电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

高起点、高技术、高标准，是实干衡器的显著特点。实干衡器引进国际同步的先进工装设备，采用国际一流先进的衡器生产工艺，现代化的厂房，强大的技术研发能力，高素质的员工队伍，从原材料的质量、生产的全流程到产品的出厂，都严格的按照ISO9001标准管理，每台衡器出厂前都经过严格检测。

电子台秤内部两种电路的区别

电子台秤差动放大电路：

1、两个放大三极管电路参数相同

2、输入电阻较高

3、对温度漂移与共模信号具有抑制作用

4、双端输出时放大倍数与胆管放大电路一样

5、对差模信号具有放大作用

电子台秤互补对称输出电路

1、容易产生交越失真，应消除

2、电路由型号不同、参数对称的互补对称三极管组成

3、输出电阻较低、输入电阻较高

4、一般由绝对值相等的正负双电源供电

电子台秤概述：

实干防爆电子台秤采用了本安型电路及隔爆防爆技术。显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。

本产品可在具有IIB级，温度组T4组的爆炸气体混合物的１区(或２区)危险性场所使用。

电子台秤配置：

1.四只高精度剪切梁式防爆称重传感器

2.智能化交直流两用称重防爆显示仪表

3.高容量防爆电池(防爆等级EXIAIICT6)

4.全不锈钢防爆热线盒(防爆等级EXIAIICT6)

电子台秤选配：

1.单，双引坡

2.防爆打印机

3.防爆大屏幕显示器

4.超载防爆报警系统

5.4-20ma电流输出

电子台秤特点：

1.称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用，不锈钢外壳，抗干扰能力出色

2.传 感 器：高精度称重传感器，精确稳定， 双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

3.接 线 盒：不锈钢接线盒。

4.主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

5.电源电压：AC 220V+10%，50Hz    DC 6V4Ah。

6.仪表功耗：<5W。

7.保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

8.通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

电子台秤

电子台秤：是单独由秤体[台面]、立杆、和显示仪表共同组成的衡器，称量在30-1000公斤。属于中准确度等级III的衡器。

电子台秤：分为计重电子台秤，计数电子台秤，计价电子台秤，打印电子台秤，带轮子移动电子台秤，防爆电子台秤，防腐电子台秤…

常规型电子台秤

〒内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

〒开机自动置零。

〒零点自动跟踪。

〒具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

〒电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

〒工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

〒相对工作湿度: ≤ 85% RH。

〒台面尺寸：350*450mm，450*600mm，600*800mm

电子台秤标准配置

〒一只高精度剪切梁式称重传感器

〒君鹰A6P系列智能化交直流两用称重显示仪表

〒高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选配件

〒传感器防腐罩

〒大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

〒称重管理软件

〒防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

〒防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6

〒全不锈钢304号，防水，防腐蚀

电子台秤产品规格

电子台秤机型      秤量     感量     外部精度

XK3190-30    30kg      2g       1/15000

XK3190-30    60kg      5g       1/15000

XK3190-75    75kg      5g        1/15000

XK3190-150   150kg     10g       1/15000

XK3190-300   300kg     20g       1/15000

XK3190-500   500kg     50g       1/15000

XK3190-600   600kg     50g       1/15000

电子台秤称重传感器的六线接法

目前我国有不少称重传感器制造企业同时生产两种不同制式的称重传感器，只是通过简单地换用四芯或六芯线来生产四线制或六线制称重传感器，也未在用户使用说明书中说明六线制接法的称重传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差；称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法，一种是四线制接法，另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求，使用起来比较方便，但当电缆线较长时，容易受环境温度波动等因素带来的干扰影响，从而影响电子衡器的计量性能；六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口，使用范围有一定的局限性，但不容易受环境温度波动等因素带来的影响，在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。因此建议有关传感器制造企业及用户高度关注以下三个大问题：

第一、电子台秤六线制称重传感器测试过程中必须注意的问题

由于六线制传感器与六连线四线制传感器外观上无法区分，因此，计量检定人员在对传感器进 行测试前，若发现传感器输入输出电缆线有六根导线时，应当明确该传感器是否六线制传感器，对 于六线制称重传感器的测试不能采用精密数字电压表进行，必须采用带反馈接口的有源测量仪表，常用的测试仪表有DMP39、DK38、MGCPlus等德国制造的精密数字测量仪及国产的一些专用传感器测试仪表。测试时必须确保称重传感器的每一根导线直接到测量仪表的各相应端口，否则将产生较 大的测量误差。

第二、六线制称重传感器使用过程中必须注意的问题

前面已经提到，六线制称重传感器补偿过程中不考虑电缆线对灵敏系数的影响，因此使用时必须选用适用于六线制称重传感器的测量仪表；实际上对使用多于一台称重传感器的电子衡器而言，通常需要通过接线盒并联调整后再接到称重仪表中去；据我们了解，目前有些衡器制造企业使用称重传感器时将六线制传感器的激励和反馈同极性简单并联按四线制接入接线盒再用六线电缆按六线制方式接入仪表；或将四线制传感器部分电缆线剪掉后接入接线盒再按六线制方式接入仪表。实际上这两种接法都完成破坏了称重传感器的原来的温度补偿效果，使电子衡器在冬夏季节之间因温 度差异产生很大的称量误差。准确的使用方法是，当使用六线制称重传感器时应当将称重传感器的 反馈线直接接入称重仪表的反馈线端口，不允许在接线盒中将同极性的激励与反馈线短接；使用四线制传感器时在接入接线盒前不允许改变传感器电缆线的原始长度，而接线盒到仪表之间必须使用六线制接法。

第三、电子台秤六线制接法的称重传感器制造过程中必须注意的问题

电缆线作为传感器的一个重要组成部分，对传感器的计量性能有着重要的影响；由于电缆线的 芯线本身采用铜线制成，而铜的电阻温度系数大约在0.004/℃左右，对于四线制接法的称重传感器 而言，电缆线不仅因自身电阻的存在影响传感器的输出灵敏系数，而且由于电缆线本身的电阻随温度产生变化，因此还将影响传感器的系数温度影响；因此，在称重传感器灵敏系数温度补偿时必须将电缆线放入补偿箱一并考虑。

但对于六线制接法的称重传感器而言，由于反馈线的存在，电缆线 并不影响传感器的输出灵敏系数，因此在称重传感器灵敏系数温度补偿时若采用普通非六线制测量仪表就不能将电缆线放入补偿箱一并考虑，否则传感器将产生严重欠补偿，除非补偿时按六线制进 行测量；例如对一个输入阻抗为380Ω，电缆线长度为10米(若线电阻为2×1.5=3Ω)其欠补偿量大约为0.015%/10℃,这已经远远超出C3级称重传感器的标准要求。由于我国幅原辽阔，大部分 地区冬夏温差在40℃左右，由此环境温差将给电子衡器带来的0.06%的称量误差。因此，传感器制 造企业必须根据不同制式传感器制定不同生产工艺。

更多的电子台秤称重传感器知识请到上海实干电子地磅秤有限公司，让你迅速认识和了解称重传感器并选到称心如意的称重传感器！

TCS-60kg~600kg电子台秤

＞－ 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

＞－ 开机自动置零。

＞－ 零点自动跟踪。

＞－ 具有、计数、百分比切换功能；时具有重量分选功能。

＞－电源：  交流220V（±10%）/  50Hz;  直流6V/4Ah  (内置可充电蓄电池)

＞－ 工作温度范围：0℃  ~  +40℃。

＞－ 相对工作湿度：  ≤  85%  RH。

＞－ 台面尺寸：350×450mm，450×600mm，600×600mm

电子台秤技术参数：

电子台秤额定称量(kg)    电子台秤分度数(d)    电子台秤分度值(g)    电子台秤准确度等级

60    3000/6000  12000/30000    20/10/5/2    Ⅲ

150    3000/7500  15000/30000    50/20/10/5    Ⅲ

300    3000/6000  15000/30000    100/50/20/10    Ⅲ

600    3000/6000  15000/30000    200/100/40/20    Ⅲ

电子台秤附加功能选配件：

打印机：用于打印重量数据表单

显示器：满足不同场合提供更多需要

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

报警灯：三色警示灯

电子台秤标准配置

〒 一只高精度剪切梁式称重传感器

〒 君鹰A6P系列智能化交直流两用称重显示仪表

〒 高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

电子台秤选配件

〒 传感器防腐罩

〒 大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

〒 称重管理软件

〒 防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

〒 防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6

〒 全不锈钢304号，防水，防腐蚀

电子台秤产品规格

电子台秤机型      秤量     感量     外部精度

XK3190-30    30kg      2g       1/15000

XK3190-30    60kg      5g       1/15000

XK3190-75    75kg      5g        1/15000

XK3190-150   150kg     10g       1/15000

XK3190-300   300kg     20g       1/15000

XK3190-500   500kg     50g       1/15000

XK3190-600   600kg     50g       1/15000

电子台秤说明

≌ 电子台秤内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。

≌ 电子台秤具有、计数、百分比切换功能；

≌ 电子台秤具有重量分选功能。

≌ 电源：交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。

≌ 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

≌ 相对工作湿度： ≤ 85% RH。

≌ 机 型 TCS-60Z TCS-75Z TCS-150Z ACS-300Z ACS-600Z

≌ 秤 量（kg） 30 60 75 150 300 600

≌ 感 量 （g） 10/5/2 10/5 20/10/5 50/20/10 100/50

≌ 电子台秤秤盘尺寸 （mm） 300x400；400x500；450x600；600x600； 600x800（不锈钢材质）

≌ 电子台秤秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。

≌ 表面处理：碳钢经喷砂、烤漆处理。

≌ 面板材质：1－2mm厚的不锈钢，表面拉丝处理。

≌ 承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

≌ 仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。

≌ 承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

≌ 内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。

≌ 单位转换kg/lb和10倍放大显示操作。

≌ 电子台秤可选配件：内置式热敏打印机或可充电铅酸电池。

≌ 电子台秤标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg。

≌ 标准尺寸：500×600或600×800mm。

≌ 分 辨 率：3000e，可选6000d/15000d。

电子台秤

○ kg-lb转换

○ RS-232C串行连续输出通讯接口

○ 可增配RS-485远距离通讯接口

○ 动物称重功能

○ 峰值保持功能

○ 计数功能

○ 打印输出功能

○ 重量/数量/百分比

○ 上、下限报警功能

○ 具有自动调整零点

○ 秤重反映速度快，性能稳定

○ 多种使用者设定功能 LCD 显示，带背光(自动/手动背光功能)

○ 标准RS-232接口

○ 采用交、直流电两用供电方式(充电电池 6V/4Ah)，免除停电及移动工作困扰

○ 台面：40*50cm  42*52cm  50*60cm  60*80cm

供应各类：平台秤、吊钩秤、电子天平、叉车秤、缓冲秤、汽车衡、轴重秤、防爆秤、防水秤、不锈钢电子台秤、电子台秤、电子磅秤、电子案秤、非标秤、倒桶秤、称重模块、称重系统以及电子衡器配件等国内外知名品牌秤.有意者欢迎来电垂询；我们根据您的需求，为您量身推荐最好的产品！

电子台秤

产品型号：TCS

最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准 确 度：符合JJG539-97中三级要求

电子台秤功能特点：

¤ LED数码显示，清晰易读，

¤ 内置可充蓄电池，交直流两用

¤ 高分子外壳，抗干扰能力出色

¤ 高精度称重传感器，精确稳定，

¤ 双平行梁结构，抗侧向力强，

¤ 防护等级IP67;

电子台秤主要功能：

¤ 净重，置零，去皮，累计等。

¤ 保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

¤ 通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

秤台结构

¤ 全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

¤ 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

¤ 304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

¤ 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

¤ 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

电子台秤标准配置：

¤ 一只高精度剪切梁式称重传感器

¤ XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

¤ 高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

电子台秤特点概述：

⑴ 高精度A/D转换，可读性达1/30000；

⑵ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

⑶ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

⑷ 零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

⑸ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

⑹ 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

⑺ 多种背光模式可选择；

⑻ 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

⑼ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

⑽ 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

⑾ 选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做电子台秤，1吨以上做成平台秤

电子台秤规格参数

电子台秤型号：XK3190-A12E

电子台秤量程：30kg  75kg  150kg  300kg  500kg  800kg  1000kg

电子台秤精度：2g    5g     10g   20g    50g    100g    200g

电子台秤台面尺寸：400x500mm   450x600mm   600x800m

有防水、防爆系列电子台秤可选

电子台秤用途：

⒈ 电子台秤无框架、低台面，U型梁结构，花钢板

⒉ 电子台秤材质：碳钢台面5mm、不锈钢贴面1.5mm、全不锈钢6mm，三种可选

⒊ 电子台秤碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

⒋ 不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

⒌ 受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

⒍ 配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

电子台秤量程：0.5T 1T 2T 3T 5T 10T

电子台秤尺寸： 0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

电子台秤仪表基本功能：

Κ 有重量累加、累计显示、累计清除功能

Κ 公斤、磅转换，节电功能

电子台秤技术参数：

Κ 输入信号范围：-16mV~18mV

Κ 传感器供桥电源：DC3V

Κ 连接传感器个数：可接1-4只350Ω

Κ 传感器连接方式：4线制

Κ 检定分度数：3000

Κ 电子台秤显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符

Κ 显示范围：-99990~999900

Κ 交流电源：AC85~265V；50~60Hz

Κ 直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

Κ 电子台秤型 号：SCS-1T SCS-2T SCS-3T SCS-5T SCS-10T

Κ 量 程： 1T、2T、3T、5T、10T

Κ 电子台秤精 度：0.5kg 0.5kg、1k、2kg、2kg

Κ 尺寸(可选配)：0.8*0.8m；0.8*1.0m；1.0*1.0m；1.0*1.2m；1.2*1.2m；1.2*1.5m；1.5*1.5m；1.5*2.0m ；  2.0*2.0m

电子台秤

是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。

电子台秤功能特点：

≠ 具有简易计数、及百分比之功能。

≠ 具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

≠ 具有自动校正、自动零点追踪之功能。

≠ 具有双重过载保护功能。

≠ 具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

≠ 具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

≠ 按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

≠ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

≠ 电力不足时有明确之低电压显示。

≠ 具有设计良好之运送保护点功能。

≠ 采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

≠ 电子显示表头可调整适当的显示角度。

≠ 选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能

电子台秤优点：

具有优质的可靠，稳定及抗腐蚀性能，无需安装调试，使用操作方便，省力、省时更省心！

电子台秤特征：

。。。广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。

。。。设计简单，紧凑，坚固可靠，寿命长，无维护工作量，能长年在户内、外安装使用；

。。。独特首创的现场，远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便；

。。。独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目；

。。。独特的LED发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼；

。。。工作温度：0℃～40℃

。。。工作湿度：≤90%RH

。。。工作电压：AC220V（-15%～＋10%）50Hz  DC6V4AH

。。。使用高精度传感器

。。。可选用多种显示仪表

。。。可外接电脑或打印机

。。。可外接大型显示屏

电子台秤附加功能选配件：

± 打印机：用于打印重量数据表单

±显示器：满足不同场合提供更多需要

± 立杆：满足不同场合

± 引坡：节省了客户做地基的时间，省力，省时

± 称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

± 接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

± 报警灯：三色警示灯

电子台秤

实干电子台秤因其外观精美、耐腐蚀、易清洁等诸多优点，所以在全国得到了广泛的应用。衡器上常用的不锈钢材料有202系列、304系列等，表面状态主要有：拉丝、喷砂、抛光、镜面几种。实干衡器的不锈钢产品主要有：小地上衡系列、电子台秤系列、叉车秤系列、钢瓶秤等。。

电子台秤技术性能

∩ 称量精度：三级

∩ 称量规格：3kg、6kg、15kg、30kg

∩ 显示方法：16位双面LED、LCD、VFD显示

∩ 内分辨率：200,000

∩ 交直流两用

∩ A/D转换方式：三积分100次/秒

∩ 防水键盘、不锈钢秤盘

∩ 外观独具特色

∩ 全钢化玻璃秤体

∩ 极具人性化设计

∩ 具有公斤、磅两种单位转换

电子台秤规格参数：

⑴ 高精度A/D转换，可读性达1/30000；

⑵ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

⑶ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

⑷ 零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

⑸ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

⑹ 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

⑺ 多种背光模式可选择；

⑻ 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

⑼ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

⑽ 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

⑾ 选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做电子台秤

电子台秤秤台

⒈ 结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

⒉ 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

⒊ 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

⒋ 全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

⒌ 采用U形冷弯型钢组焊，秤体强度高；

⒍ 单，双层结构，整体面板；

⒎ 接线盒内置，美观大方；

⒏ 平板，花纹精工焊接；

电子台秤

① 高分辨率，反应速度快、稳定

① 具有CT、OZ、J、g单位转换功能

① 交直流两用，直流为干电池供电

① 液晶大屏幕显示，字高为24mm

① 背光供选择,适配器供选择

电子台秤参数

① 电子台秤量程：30公斤至600公斤

① 电子台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm

① 电子台秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子台秤专用蓄电池(交直流两用)

① 电子台秤有：计重电子台秤，电子台秤，计价电子台秤，打印电子台秤，带轮子移动电子台秤，防爆电子台秤，防腐电子台秤…

① 选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

TCS电子台秤

产品概述：

TCS-A型电子台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用

适合于商业自动称量。工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

电子台秤标准配置：

⒈ 一只高精度剪切梁式称重传感器

⒉ 耀华XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

⒊ 高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

电子台秤选配件：

⒈ 耀华XK315A6P带打印仪表

⒉ 大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

⒊ 称重管理软件

⒋防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

⒌ 防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

⒍ 全不锈钢304号，防水，防腐蚀

电子台秤功能特点：

= 称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用高分子外壳，抗干扰能力出色

= 传 感 器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

= 主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

= 保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

= 通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

电子台秤秤台结构：

= 全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

= 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

=  304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

= 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

= 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

电子台秤的组成

电子台秤由秤架，传感器，秤盘，立杆，仪表及秤脚等部件组成。

电子台秤简介

电子台秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。电子台秤改变了传统机械式电子台秤的笨重复杂结构，采用A/D放大电路将货物压力转换成重量数据，更快捷，更直观，称重结果更准确。

电子台秤功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

电子台秤技术参数

〨 高精度A/D转换，可读性达1/30000；

〨 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

〨 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

〨 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

〨 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

〨 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

〨 多种背光模式可选择；

〨 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

〨 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

〨 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

〨 选配20mA电流环大屏幕通讯口；

电子台秤使用常识

(1)电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子台秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

(3)电子台秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

(4)电子台秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

电子台秤

产品特点： 型号：XK3190

称量：30kg-1000kg

分度值：5g-50g

精确度：三万分之一（1/30000） 可选配不锈钢面板跟碳钢面板

○具单位选择、单位转换、累加、累显、净/毛重切换、键盘锁等功能

○检重声音报警功能,具上限/合格/下限三个指示灯

○超高分辨率,称重数据精确稳定

○轻融式按键, 防水黏胶及突面设计，经久耐用

○显示器角度可任意调节,操作简单方便,外壳防水设计;

○采用压铸铝一体成型技术,完美的结构设计,得到全球用户的高评价

○采用高精度传感器,自动复位

○选配RS23通讯端口,方便连接打印机/电脑;

○选配称重管理软件,可根据客户需求编写程序;

○选配三色声光报警装置,实现检验产品重量是否合格

电子台秤产品技术参数：

1.此电子台秤具有简易计数、及百分比之功能。

2.具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

3.电子台秤具有双重过载保护功能。

4.具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

5.具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

6.电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

7.电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

8.电力不足时有明确之低电压显示。

9.具有设计良好之运送保护点功能。

10.本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

11.电子显示表头可调整适当的显示角度。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

电子台秤规格：

电子台秤机型 电子台秤秤量 电子台秤感量 电子台秤外部精度

SB731-75 75kg 5g 1/15000

SB731-150 150kg 10g 1/15000

SB731-300 300kg 20g 1/15000

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm

电子台秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子台秤专用蓄电池

电子台秤：

此电子台秤具有简易计数、及百分比之功能。

具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

具有自动校正、自动零点追踪之功能。

电子台秤具有双重过载保护功能。

铝压铸秤台结构，坚固耐用。

具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

电力不足时有明确之低电压显示。

具有设计良好之运送保护点功能。

本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

电子台秤技术参数：

机型    最大秤量  最小感量   外部精度

DSB931-30    30KG      2g        1/15000

DSB931-75    75kg      5g        1/15000

DSB931-150   150kg     10g       1/15000

DSB931-300   300kg     20g       1/15000

DSB931-600   600kg     50g       1/15000

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子台秤专用蓄电池

电子台秤描述：

⊙ 具有简易计数、及百分比之功能。

⊙ 具有检校秤之功能(可以设定：HI、OK、LO三点)。

⊙ 具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。

⊙ 铝压铸秤台结构，坚固耐用。

⊙ 具有双色之LED充电指示，可清楚表示充电状况。

⊙ 按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

⊙ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

⊙ 电力不足时有明显之低电压显示。

⊙ 具有设计良好之运送保护点功能。

⊙ 大型液晶(LCD)显示清晰易读，具EL背光功能。

⊙ 电子显示头可调整适当的显示角度。

电子台秤：

体积小、易移动的小秤量的电子台秤，有计数、计重、和计价三种类型；适用于仓库物料的进仓出货，也可用于生产线上产品抽检。

电子台秤功能特点：

⊥ 置零（开机/手动）范围可调

⊥ 日期和时间显示（注：掉电不保存）

⊥ 手动贮存累加

⊥ 称重记录贮存掉电保护

⊥ 自动/手动打印称重记录

⊥ 通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

⊥ 大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

⊥ 打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

⊥ 低电压警示功能；

⊥ 120%.FS过载保护;

⊥ 100%.FS去皮;

⊥ 量程：30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg;

⊥ 台面尺寸：300*400;400*500;500*600;600*800;800*1000mm;

⊥ 误差感量：1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

电子台秤：

∏ 具有累计次数及数量之功能。

∏ 铝压铸秤台结构，坚固耐用，电子台秤具有双重过载保护功能。

∏ 具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

∏ 具有自动校正、自动零点追踪之功能。

∏ 具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

∏ 电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

∏ 电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

∏ 电力不足时有明确之低电压显示。

∏ 具有设计良好之运送保护点功能。

∏ 本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

∏ 电子显示表头可调整适当的显示角度。

电子台秤标配：

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子台秤专用蓄电池

电子台秤功能说明

∥ 高精度A/D转换，可读性达1/30000；

∥ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

∥ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

∥ 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

∥ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

∥ 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

∥ 多种背光模式可选择；

∥ 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

∥ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

∥ 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

∥ 选配20mA电流环大屏幕通讯口

型号	最大称量	分度值	台面尺寸

XK3190-A12E	30kg	2g	400X500mm

XK3190-A12E	75kg	5g	400X500mm

XK3190-A12E	150kg	10g	400X500mm

XK3190-A12E	300kg	20g	400X500mm

XK3190-A12E	300kg	20g	450X600mm

XK3190-A12E	500kg	50g	450X600mm

XK3190-A12E	800kg	100g	600X800mm

XK3190-A12E	1000kg	200g	600X800mm

电子台秤功能说明：

‰ 具有简易计数、计重及百分比之功能；

‰ 具有检校秤之功能；

‰ 具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能；

‰ 具有铝压铸及烧焊2种秤台供选择；

‰ 具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况；

‰ 具有设计良好之运送保护点功能；

电子台秤性能：

‰ 铵键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；

‰ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；

‰ 电力不足时有明确低电压显示；

‰ 大型液晶（LCD）显示清晰易读，具EL背光功能；

‰ 电子显示头可调整适当的显示角度；

电子台秤选配：RS-232及PRINTERR卡接口或RELAY之功能。

电子台秤有哪些功能？？？

☆ 具有累计次数及数量之功能。

☆ 具有自动校正、零点追踪、双重过载保护之功能。

☆ 具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能。

☆ 具有设计良好之运送保护点功能。

☆ 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

☆ 烧焊秤台结构，经济实用。

☆ 电子显示头可调整适当的显示角度。

☆ 具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

☆ 按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

☆ 内藏蓄电池，交、直流两用，使用方便。

☆ 液晶LCD显示清晰易读，具LED背光功能。

☆ 选配件：RS-232及PRINTER卡输出接口。

☆ 还可以根据客户使用要求选购计数电子台秤、计重电子台秤、防水电子台秤、防爆电子台秤、可连接电脑电子台秤、带RS232接口电子台秤、上下限报警电子台秤、4-20毫安输出电子台秤、可连接PLC电子台秤、可控制阀门电子台秤……等等

电子台秤优点：

结构紧凑,携带方便,价格合理

产品介绍：

∞∞ 采用美国高性能晶片，精密制造、通过CE测试

∞∞ 防水等级IP68：优良的防水、防潮、防尘性能，适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业

∞∞ 外壳不锈刚材料制作，美观、卫生、高档

∞∞ 较好的防震效果，适合工厂生产线使用

∞∞ 计数功能和多秤重计量单位，快速显示、电量显示

∞∞ 双分度值防水感测器，可选配双面红色LED显示

电子台秤规格表：

机    型	JWP-3kg	JWP-6kg	JWP-15kg	JWP-30kg

最大秤量	3kg	6kg	15kg	30kg

最小感量	0.2g/05g/1g	0.5g/1g/2g	1g/2g/5g	2/g5g/10g

显示屏幕mm

单位选择	kg、g、pcs

输出接口	无   秤盘尺寸mm	 190＊230

秤盘厚度mm	0.8  秤盘材质	不锈钢  使用电源	220v/蓄电池6v 4.5A

使用环境	-5℃-35℃  外观尺寸mm	297＊246＊127   净    重	1.6kg

电子台秤介绍：

Mol 采用高精度传感器，台湾技术，精度三千分之一至三万分之一

Mol 解析度最高达十二万分之一

Mol 使用简单，性能稳定

Mol 多种规格可供选择

Mol 内藏式可充电式电池，交直流两用；LED显示清晰易读

Mol 适用1个荷重元装置的电子台秤

Mol 具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

Mol 具有自动平均单重功能，计算数量准确

Mol 具有数量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能

Mol 具有累计数量功能并可逐笔显示及消除功能。

Mol 具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整

Mol 采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰

Mol 可选配双向RS-232接口，外接计算机，计重电子台秤，自粘式或撞针式小型打印机及三色警示灯

电子台秤技术参数：

＄ 型号：JPC-15kg	JPC-30kg	JPC-75kg	JPC-150kg	JPC-300kg

＄ 最大秤量：15kg	30kg	75kg	150kg	300kg

＄ 最小感量：1g	2g	5g	10g	20g

＄ 计数分辨率：0.002g/0.004g	0.002/g0.02g	0.04g/0.01g	0.02g/0.04g	0.1g/0.2g

＄ 显示屏幕；mm	66x22

＄ 单位选择；kg/公克

＄ 输出接口：RS-232

＄ 秤盘尺寸：mm	400*500

＄ 最大秤量：600kg	420*520

＄ 其他尺寸皆可個別訂做

＄ 秤盘厚度：mm	1.2

＄ 秤盘材质：不锈钢

＄ 使用电源：220v/蓄电池6v 4.5A

＄ 使用环境：-5℃-40℃

＄净重：11kg	13kg	19kg

电子台秤：

◆ 秤架用方管采用专用夹具组焊而成；

◆ 材质：碳钢或不锈钢；

◆ 碳钢表面经喷砂、喷塑处理；

◆ 不锈钢表面电解抛光处理；

◆ 台面：不锈钢，厚度：1.5~2mm；

◆ 仪表立柱：方管或圆管，高度：600~900mm；

◆ 计重、计数、计价可选；

◆ 选件：内置热敏打印机、移动支架；

◆ 标准量程：30/60/100/150/200/300/500/600/750/1000kg；

◆ 标准尺寸：400*500、500*600、600*800mm；

◆ 分辨率：标准3000e，可选 6000d/15000d。

电子台秤介绍：

㊣▕电子台秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式

㊣▕去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保护

㊣▕自动/手动打印稳重记录，选配打印接口：标准并行接口

㊣▕采用激光焊接密封SSH传感器，配合不锈钢防尘IND226仪表，秤体电抛光处理。

㊣▕广泛适用于肉食、禽畜、水产、海鲜等食品分割、包装和其它称重应用。

㊣▕不锈钢电解抛光表面处理和不锈钢焊接密封传感器，防水性能达到IP68。

电子台秤技术参数：

配接传感器输出灵敏度：1~3mV/V

显示：7位LED数码管，7个状态指示符

型号	          最大秤量	感量	   精度

TCS-30D	        30kg	    2g	   1/15000

TCS-60 D	        60kg	    5g	   1/15000

TCS-75 D	        75kg	    5g	   1/15000

TCS-100 D	     100kg	    10g	   1/15000

TCS-150 D	     150kg	    10g	   1/15000

TCS-300 D	     300kg	    20g	   1/15000

电子台秤功能介绍：

单一窗口LCD液晶显示，自动零点追踪,全扣重及重量累计功能,

使用者简易校正,交直流两用,自动关机省电功能

电子台秤适用范围：

适用于五金．塑胶．造纸．化工．电子．．．．．．等行业

台面尺寸：可选配

量程：60kg；150kg；200kg；300kg ；500kg；1000kg (非标产品可订做)

量程范围；30kg 60kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg 600kg 1T

标准尺寸：40*50cm 50*60cm 60*80cm 80*80cm 80*100cm (任何非标尺寸可定做)

电子台秤功能介绍：

▎高精度A/D转换，可读性达1/15000；

▎调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

▎特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

▎零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

▎数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

▎多种背光模式可选择；

▎可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

▎随机配置6V/4AH免维护蓄电池

▎选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

▎选配20mA电流环大屏幕通讯口；

电子台秤技术指标

▎型号	WP30S-226	WP60S-226	WP60R-226	WP150R-226

▎量程(kg)	30	60	60	150

▎分辨率(kg)	0.01	0.02	0.02	0.05

▎台面尺寸(mm)	300×400	400×500

▎立柱高柱(mm)	330	660

▎传感器电缆(m)	2.5

▎秤台材质	：3.4不锈钢

电子台秤：

☞☞ 高精度A/D转换，可读性达1/15000；

☞☞ 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

☞☞ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

☞☞ 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

☞☞ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

☞☞ 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

☞☞ 多种背光模式可选择；

☞☞ 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

☞☞ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

☞☞ 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

电子台秤配件清单：

序号	  配件品名	       技术要求	              数量

1        秤盘	          不锈钢(304号)	           1只

2	      秤体	          不锈钢(304号)             1只

3	    称重传感器	   带防腐罩(防腐等级IP68) 	 1只

4	    称重显示仪表	    全不锈钢防水防腐蚀	     1只