轮椅秤简介：

WCS系列轮椅秤，是专门为医疗行业量身定做的产品，采用了现代简洁时尚的外观设计，提升你您医疗单位的档次。

明亮的LED显示－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果

具有打印功能，方便用户数据存档

带有上下斜坡，方便轮椅上下，使称量更加方便。

WCS系列轮椅秤的其他特点及各项参数如下：

1/4,000高精度

25mm高清晰LCD显示屏

带有上、下斜坡

可固定底脚、打印功能

主要应用于医院等场所

轮椅秤显示仪表技术参数

1、型号：CI-2001ASH称重显示器

2、等级：III级分度数n＝3000

3、输入信号：1.0～2.0 mV/V

4、A/D转换速度: 40次/秒

5、供桥电压：5V DC可驱动4个350W的或8个700W的传感器

6、A/D分辨码：30万

7、电压：220V50HZ

8、内装：6V/10Ah免维护电池，充电后可连续工作24个小时

9、工作温度：-10℃～40℃

10、工作湿度：＜85%RH

轮椅秤优势：

WCS系列轮椅秤，是专门为医疗行业量身定做的产品，采用了现代简洁时尚的外观设计，提升你医疗单位的档次。明亮的LED显示-使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称重结果，具有打印功能，方便用户数据存档。带有上下斜坡，方变轮椅上下，使称量更加方便。

○1/4000高精度，

○25mm高清晰LCD显示屏

○带有上下斜坡

○可固定脚底，打印功能

○主要应用医院等场所

○残疾人保障中心，保健机构，爱心的奉献

轮椅秤介绍

轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次，明亮的LED显 示使显示直观清晰明亮，具有打印功能，带上下斜坡，方便轮椅上下，使你称量更方便。

轮椅秤操作

●【电源开关】：按【①】键，接通电源。按住【①】键2秒，切断电源。

●【置 零】：按住【→0←】键2秒，显示值置零，同时[→0←]指示灯点亮。

●去 皮 ：实物去皮 在◇指示灯熄灭状态，称量大于零且稳定，按【→0←】键，显示值置零，同时◇指示灯点亮。

●清除皮重：在◇指示灯点亮状态，按【→0←】键，清除皮重，同时◇指示灯熄灭。

●数字去皮：在允许数字去皮状态，按【→】键，进入皮重设定，用 【→】【↑】键输入皮重值，按【→0←】键，将输入值作为皮重存入，同时 ◇ 指示灯点亮。

●累加操作：在手动累加状态，称量大于零且稳定，按∴ 键，将显示值进行累加，同时显示累计次数。[n 12]。

注：一次称量只能累加一次，下一次累加必须使显示值小于20d后才允许。

●高分辨率显示：在称量显示状态，按【↑】键，进入高分辨率显示（提高10倍），同时末位小数点点亮。再按【↑】键，返回正常称量显示。

●累计值显示与清除 ：按【﹡】键，显示累计次数[n 12]，2秒后显示累计重量[ 1236.5]若累计

重量大于6位，先显示累计重量高4位[H 123]，2秒后显示累计重量低4位[L 506.5]，(累计重量为123506.5)在上述显示过程中，按【→0←】键，清除累计值。按【﹡】键，显示自动累加状态，[Aut 0]

末位=0，表示手动累加

末位=1，表示加载稳定后自动累加

末位=2，表示加载稳定后自动保存显示值，在卸载到小于20d后，将最后稳定值累加用【↑】设定，按【﹡】键，返回正常称量显示。

说明：在自动累加状态，[AUT] 指示灯点亮。

●数字输入：【→】键用于移动置数位，置数位闪烁显示。【↑】键用于增加置数位的值。

●电池电量：开机与关机时，显示[Pbt 85]，表示电池电量为85%。

●充电提示：当电池电量<15%时，显示器闪烁，以提示及时充电。

●过放电保护：当电池电量为零时，仪表自动关机，以防止电池过放电。

●省电模式：若设定有自动关机功能,3分钟以上无称重操作，显示[－ ]，以减少电池消耗。

●自动关机：若设定有自动关机功能,15分钟以上无称重操作，自动关机。

●工作时间：内装10.0AH免维护电池，充足电池，可连续工作24个小时。

轮椅秤介绍

轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次，明亮的LED显 示使显示直观清晰明亮，具有打印功能，带上下斜坡，方便轮椅上下，使你称量更方便。

轮椅秤出错提示及故障诊断

▲〖 Err E〗： 表示仪表存储器故障。

▲〖 Err 1〗： 表示A/D值低于正常范围，可能仪表，或传感器有故障。

将传感器与仪表断开，仪表错误显示消除，表示传感器有故障。

将传感器与仪表断开，仪表错误显示不消除，表示仪表有故障。

▲〖 Err 2〗： 表示A/D值高于正常范围，可能仪表，或传感器有故障。

将传感器插斗拔掉，仪表错误显示消除，表示传感器有故障。

将传感器插斗拔掉，仪表错误显示不消除，表示仪表有故障。

▲〖 Err 3〗： 表示开机零位不正常。

▲〖 Err 4〗： 表示零位校正时,A/D太小。

▲〖 Err 5〗： 表示量程校正失败。

▲〖 Err 6〗： 表示标定时, 称重量不能稳定。

▲〖 OUEr〗： 表示称重量大于最大称量。

将传感器与仪表断开，仪表错误显示消除，表示传感器有故障。

将传感器与仪表断开，仪表错误显示不消除，表示仪表有故障。

进入A/D值显示，进一步检查仪表工作是否正常

若A/D工作正常，可能最大称量设置不正确。可重新设置。

或对秤重新标定可恢复正常工作。

▲称重量不稳定：可能仪表，或传感器有故障。

将传感器与仪表断开，称重量稳定，表示传感器有故障。

将传感器与仪表断开，称重量不稳定，表示仪表有故障。

▲开不了机： 可能仪表内电池没电，或传感器短路，或仪表有故障。

将传感器与仪表断开，能开机，表示传感器短路。

外接电源，AC指示灯不亮。表示仪表有故障。

外接电源，AC指示灯点亮。但开不了机，表示仪表有故障。

轮椅秤详细说明：

高精度，可达1/4,000

大的 LCD(H=25mm显示

轮椅秤技术参数：

型号 WCS

量程 200kg

精度 0.05kg

显示精度 5g

电源适配器 AC 220V

台面尺寸(mm) 800(W) x 800(D)

外形尺寸(mm) 1000(W) x 1000(D) x 1120(H)

厚度(mm) 40

轮椅秤介绍：

轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次，明亮的LED或LCD显示使显示直观清晰明亮，选配打印功能，选配RS232接口方便与电脑连接，带上下斜坡，方便轮椅上下，使你称量更方便。

轮椅秤技术参数

1、型号：WCS-O3,WCS-O5

2、等级：III级分度数n＝3000

3、输入信号：1.0～2.0 mV/V

4、A/D转换速度: 40次/秒

5、A/D分辨码：30万

6、电压：220V 50HZ

8、内装：6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作24个小时

9、工作温度：-10℃～40℃

10、工作湿度：＜85%RH

最大称量：500KG,或300KG

精度：100G

台面尺寸：1m*1M

安全扶手：1M方便老人或虚弱病人称重

产品功能介绍：

具备称重，扣重，LED或LCD显示，累计，交直流电两用，选配RS232接口，与电脑连接

选配安全扶手，高度为1米或1.2米。

轮椅秤介绍

轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次，明亮的LED显 示使显示直观清晰明亮，具有打印功能，带上下斜坡，方便轮椅上下，使你称量更方便。

轮椅秤技术参数

◆型号：CI-2001ASH称重显示器

◆等级：III级 分度数n=3000

◆输入信号：1.0～2.0mV/V

◆A/D转换速度: 40次/秒

◆供桥电压： 5V DC 可驱动4个350W的或8个700W的传感器

◆A/D分辨码：30万

◆电压：220V 50HZ

◆内装：6V/10Ah免维护电池，充电后可连续工作24个小时

◆工作温度：-10℃～40℃

◆工作湿度：<85%RH

轮椅秤简介：

WCS系列轮椅秤，是专门为医疗行业量身定做的产品，采用了现代简洁时尚的外观设计，提升你您医疗单位的档次。明亮的LED显示－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果，具有打印功能，方便用户数据存档。带有上下斜坡，方便轮椅上下，使称量更加方便。

轮椅秤技术指标：

型号： WCS-200

规格： 最大秤量|MAX=200kg 分度值|d=50g

外尺寸：100×100×112cm

净重：35kg

毛重：55kg

品牌： 韩国凯士

产品说明： 供身体有障碍人士使用，LCD/LED显示交直流两用

WCS系列轮椅秤的参数

型号	WCS-200

最大量程（kg）	200

鉴定分度值（kg）	0.05

工作温度	2kg-30kg

使用电源	AC220V 50HZ

秤盘尺寸（mm）	800(W) x 800(D)

外形尺寸（mm）	000(W)×1000(D)×1120(H)

仪表高度（mm）	40