1.简介

MLI2001型智能双通道轴瓦振动监视保护仪，配接TRLV-8型磁电式振动速度传感器，可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

2.主要功能

2.1 具有高度智能化，所有功能实现全面板操作。

2.2 测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示

2.3 当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。

2.4 设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

3.技术参数

3.1 MLI2001振动监视仪

3.1.1 传感器输入：TRLV-8型磁电式速度传感器

3.1.2 测量范围：I: 0～10.0mm/S II:0～20.0mm/S（振动烈度）

3.1.3 测量精度：线性误差≤±0.5% （满度值）

3.1.4 显示方式：3位数码管显示

3.1.5 频    响：14～200Hz

3.1.6 电流输出：4～20mA（可根据用户要求调节为0～10mA）

3.1.7 报警接点容量：DC28V  3A

3.1.8 工作环境: 温度：0～40℃   相对湿度：≤85%

3.1.9 工作电源：交流 220VAC±10%  50Hz  功耗≤20W

3.1.10 外形：160×80×158mm

3.1.11 开孔：154×78mm

3.2    TRLV-8振动速度传感器

3.2.1  灵 敏 度:  20mv/mm/s

3.2.2  频    响:  10～500Hz

3.2.3  自振频率：约10Hz

3.2.4  测量范围： ≤2000μm(峰—峰值)

3.2.5  最大加速度：10g

3.2.6  工作环境：温度0～90℃；相对湿度 ≤90%

3.2.7  外形尺寸：φ35×80mm

3.2.8  安装方式：在传感器底部用M10×1.5 螺钉固定在被测振动点上。

4.操作说明

MLI2001振动监视仪，可同时监测Ⅰ、Ⅱ两个振动通道。上半部分为Ⅰ通道部分，设有3个数码管显示、报警Ⅰ值指示灯、报警Ⅱ指示灯；下半部为Ⅱ通道部分，设有3个数码管显示、报警Ⅰ值指示灯、报警Ⅱ指示灯。

4.1 指示灯说明

4.1.1 通道Ⅰ“报警Ⅰ”指示灯：当被测值超过报警设定Ⅰ值时，该灯亮。

4.1.2 通道Ⅰ“报警Ⅱ”指示灯：当被测值超过报警设定Ⅱ值时，该灯亮。

4.1.3 通道Ⅱ“报警Ⅰ”指示灯：当被测值超过报警设定Ⅰ值时，该灯亮。

4.1.4 通道Ⅱ“报警Ⅱ”指示灯：当被测值超过报警设定Ⅱ值时，该灯亮。

4.2 按键说明

《设置》键，按下该键，进入参数设置状态。

《确认》键，参数设置完，按下该键，仪表存储参数后进入正常测量状态。

《》键是《光标》键，在设置状态下，每按该键一次，光标左移一位，光标所在的位置为设置操作的有效位置。

《》键是《加1》键，在设置状态下，每按该键一次，光标位置的数码管显示值加一个数。

| 序号 | 功能名称 | 功能标识(按下设置键) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上通道报警值1 显示和设定 | COL | 用《光标》键和《加1》键修改 |
| 2 | 上通道报警值2 显示和设定 | COH | 用《光标》键和《加1》键修改 |
| 3 | 下通道报警值1 显示和设定 | C1L | 用《光标》键和《加1》键修改 |
| 4 | 下通道报警值2 显示和设定 | C1H | 用《光标》键和《加1》键修改 |
| 5 | 密码 | PPP | 用《光标》键和《加1》键输入 |

5.安 装

5.1 TRLV-8型磁电式速度传感器安装

5.1.1 安装位置：水平或垂直安装于被测振动点上，用M10螺钉固定传感器。

5.1.2 安装要求：需安装横向档板保护传感器。若传感器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，需安装防护挡板，一般情况下可不加防护挡板。

1.保护传感器的横向档板示意图

2.防止漏水漏气档板示意图

5.2现场接线图

在连接传感器的插头、插座上，对应管脚分别标有1、2、3、4,其中1与3、2与4分别短接并用。“1、3”为传感器输出的正端，“2、4”为负端，分别接至振动监视仪后面板接线端子上的讯入正端和负端，与振动监视仪的连接导线采用两芯屏蔽电缆，电缆的屏蔽层一端浮空，另一端在振动监视仪端接地。

6.注意事项

6.1 订货时，请提供机组转速、振动检测的方向。

6.2 仪表的信号输入、输出线应采用二芯绞合屏蔽电缆，按接线示意图正确接入或屏蔽层在控制室处单端接大地。接通电源前请仔细检查，核对。

6.3 本厂生产时，振动满量程值按200μm 标定，报警Ⅰ值设定为50μm、报警Ⅱ值设定为120μm；烈度满量程值按10mm/s 标定，报警Ⅰ值设定为6.3mm/s，报警Ⅱ值设定为7.1 mm/s。如有特殊要求请订货时说明。

6.4 控制回路容量超过继电器接点容量，应加装中间继电器。

6.5 传感器的安装本厂配用M10 的固定螺钉。对传感器安装的防护措施，本厂备有防护罩供应，其余由用户因地制宜自行处理。

7.一般故障处理

7.1 显示跳动：传感器信号线开路或与机壳或大地连通，检查传感器插头接线。

7.2 显示不变化：传感器损坏，信号线短路。

8.仪表的质量保证

仪表出厂之日起一年内因厂方制造质量问题而引起不正常使用，本公司给予免费修理，如果用户自行拆装或保管使用不当而造成损坏，则酌情收费修理。

9.订货指南：

单表：MLI2001—A□□

组合：8000D/011/012—A□□

量程选择A□□：

01——0～10.0mm/S； 02*——0～20.0mm/S；03——0～50.0mm/S（振动烈度）

无特殊情况，厂家按*项生产；如有特殊要求，请与我公司协商。