- 电磁流量计

- ◆ 电磁流量计技术参数：口径： DN6~DN600mm 精度等级： 0.3 级、 0.5 级量程比： 1500 ： 1 测量流量： 0.3~15m/s 通讯方式： RS232、 RS485 Modbus 和 HART （任选）连接方式：法兰电源： 220VAC 或 24VDC

- ◆ 电磁流量计产品特点： ◇ 管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。 ◇ 测量结果与流速分布，流体压力，温度、密度、粘度等物理参数无关。 ◇ 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 ◇ 高清晰度背光 LCD 显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。 ◇ 采用SMD器件和表面贴装（SMT）技术，电路可靠性高。 ◇ 采用16 位嵌入式微处理器，运算速度快精度高，可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功耗低。 ◇ 全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高，流量测量范围可达 150 ： 1 ◇ 超低 EM1 开关电源，适用电源电压变化范围大，抗 EMC 性能好。 ◇ 内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量，内部设有不掉电时钟，可记录 16 次掉电时间。 ◇ 具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等安息字通讯信号输出。 ◇ 具有自检与自论断功能

- ◆ 电磁流量计流量范围的选择内径(mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 Qmin(m3/h) 00283 00636 0.12 0.15 0.29 0.452 0.7 1.19 Qman(m3/h) 4.24 9.54 16.96 26.5 43.42 67.85 106.0 179.0 内径(mm) 80 100 125 150 200 250 300 350 Qmin(m3/h) 1.8 2.82 4.41 6.36 11.3 17.6 25.4 34.6 Qman(m3/h) 271.0 424.0 662.0 954.0 1690 2650 3810 5190 内径(mm) 400 450 500 550 600 700 800 900 Qmin(m3/h) 45.2 57.2 77.6 85.5 101.0 138.0 180.0 229.0 Qman(m3/h) 6780 8570 10600 12800 15200 20700 27100 34300 内径(mm) 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Qmin(m3/h) 282.0 342.0 407.0 554.1 732.7 916.0 1131.0 1368.4 Qman(m3/h) 42400 51300 61000 83121 108566 137404 169635 205258

- ◆ 电磁流量计选型备注： 1.电极，接地环材料的选择 应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关腐蚀手册，对于特殊流体应作试验材料 耐腐蚀性能 含钼不锈钢（Ocr18Ni12Mo2Ti） 硝酸、室温下 <5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 哈氏合金 C 哈氏合金 B （HC ， HB） 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化怀酸，非氧化性盐、碱、常温硫酸 钛 (Ti) 海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、碱 钽 (Ta) 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和 <175℃ 铂（Pt） 各种酸、碱、盐、不包括王水

- ◆ 电磁流量计衬里材料说明应根据被测介质的腐蚀性，磨损性和温度来选择内衬材料内衬材料 名称 符号 性能 最高工作温度 适用液体 橡胶 氯丁橡胶 耐磨性中等，耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 <80℃ 自来水、工业用水、海水 聚胺脂橡胶 好的耐磨性能，耐酸碱性能较差 60<℃ 纸浆、矿浆等浆液 氟塑料 聚四氟乙烯 F4 PTFE 化学性能很稳定、耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 180<℃ 腐蚀性强的酸碱盐液体 四氟乙烯和六氟丙烯译名：特氟隆 FEP F46 FEP 化学性能略逊于 F4 腐蚀性的酸碱盐液体 塑料 四氟乙烯和乙烯 F4 ETFE 化学性能略逊于 F4 腐蚀性的酸碱盐液体 聚乙烯 PO 化学性能稳定 60<℃ 污水 聚苯硫醚 PPS 150<℃ 热水

- ◆ 电磁流量计安装地点的选择： 为了使电磁流量计工作稳定，在选择安装地点时应注意以下几方面的要求： 1）尽量避免铁磁性物体及具体强电磁场的设备（如大电机、大变压器的等），以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信息。 2）应尽量安装在干燥通风之处，不宜在潮湿，易积水的地方安装。 3）应尽量避免日晒雨淋，避免环境温度高于45℃及相对湿度大于95% 4）选择便于维修，活动方便的地方 5）电磁流量计应安装在水泵后端，决不能在抽吸侧安装；阀么应安装在流量计下游侧。如何选择防护等级: ＆IP65：防喷水型，允许水龙头从任何方向对传感器喷水，喷水压力为30kPa，出水量为2.5L/s，距离为3m。＆IP68：潜水型，长期工作在水中。 防护等级应根据实际情况来选择，传感器装在地面以下，经常受水淹的，应选用IP68，传感器安装在地面以上，应选用IP65。