产品概述：

SBY— 40B型标准恒温恒湿养护箱，系根据国家GB1345—77、GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料而设计制造的。它适用于各大、中、小型水泥厂，建筑和建工部门，做混凝土试体、水泥试体凝结养护之用。

本设备在原养护箱基础上，在总体造型内部结合方面，进行了一系列改进，箱门封闭采用磁胶条封闭，内部增设了制冷装置和加湿装置，具有造型美观，控温精度高等一系列优点，在使用说明书中增加了用户自己故障排除检修表，做为用户在检修时给厂方提供的记录，以使我厂在生产过程中进一步使产品做到经久耐用，达到用户的理想使用目的。

◎ 主要技术指标：

1、控制湿度：RH95%以上

2、控制温度：20℃±1℃

3、电源电压：~220V 50HZ

4、总功率：1200W

5、有效容积：1050×710×550（mm）（长×宽×高）

6、制冷功率：165W

7、加氟量：R12120g

◎ 工作原理装：

1、温湿度控制：由仪表后部感温湿探头测出箱内实际温湿度，由仪表控制加温、加湿、制冷全过程。

2、工作面板的控制开关的使用，接通电源220V，是电源指示灯亮，打开仪表开关。

调节温度设定键到19-20℃，当环境温度高于25℃时，将制冷开关打开拨向上面，加热开关拨向下面。即关掉加热装置，当环境温度低于25℃时将加热开关拨向上面，制冷开关拨向下面，即关掉制冷装置。此时的指示灯指示加热和制冷转换过程，加湿开关拨向上面，即超声波加湿装置开始工作，完全受控温仪自动控制加湿或恒湿，当箱内湿度达到RH90%以上时，加湿器停止，当湿度不足时自动工作。