产品名称

高低温交变湿热试验箱

一、产品用途

产品适用于考察 电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下，其耐潮湿能力，还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。

二、产品规格

- 型号GDJS-100 工作室尺寸:D×W×H 400×500×500  外形尺寸1030×1020×1470

- 型号:GDJS-150 工作室尺寸:D×W×H 500×500×600  外形尺寸1080×1050×1750

- 型号:GDJS-250 工作室尺寸:D×W×H 500×600×810  外形尺寸1100×1120×1780

- 型号:GDJS-500 工作室尺寸:D×W×H 700×800×900  外形尺寸1260×1320×1920

- 型号:GDJS-800 工作室尺寸:D×W×H 1000×800×1000 外形尺寸1610×1320×1960

- 型号:GDJS-010 工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000外形尺寸1610×1560×1960

三、技术参数

- 温度范围：-20℃～150℃（A）、-30℃～150℃(B)、-40℃～150℃(C)、-60℃～150℃(D)、-70℃～150℃(E)

- 湿度范围：30%～98%R.H（温度在25℃～80℃）

- 温度均匀度：≤±2℃  （空载时）

- 湿度均匀度：+2%  -3%R.H

- 温度波动度：≤±0.5℃ （空载时）

- 湿度波动度：±2%

- 温度偏差：≤±2℃

- 湿度偏差：≤±2%

- 降温速度：0.7～1.0℃/min

- 升温速率：1.0～3.0℃/min

- 时间设定范围：0～999 小时

- 电源电压：380V±10%

- 设备总功率：3KW～15KW

四、箱体结构

- 整个箱体采用整体结构。

- 箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板，外侧采用1.0mm冷轧钢板喷塑，保温材料采用超细玻璃保温棉。

- 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。

- 观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃，尺寸大小为250×260mm为防止低温时玻璃结霜，特设内置式特制发热丝环绕，并设有照明灯，为观察提供照明。

- 在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔，塞子材料为硅橡胶低发泡，能耐高低温，兼具保温效能。

- 在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜，在其间安装蒸发器、电加热器、加湿器、风机、风机蜗壳等设备。

- 温度传感器置于出风口。

- 试验箱内的送风方式为上送风下回风方式。

五、制冷系统

1. 低温制冷采用法国“泰康”全封闭式压缩机机组。其它制冷部件如美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。使用R404A环保型制冷剂。蒸发冷凝器既作为高温级的蒸发器，又作为低温级的冷凝器。

2. 为确保系统安全运行，在系统中需设置高低压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况，在高低压端均需设有高低压表监测系统运行情况。

3. 制冷量调节采用分流法。

4. 其它制冷部件均采用美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。

六、加热、加湿系统

1. 加热器采用瓷架镍铬丝电加热器，此加热器热惰性小，寿命长。由仪表输出可控脉冲占空比PID信号，通过固态继电器来控制，控制平稳、可靠。

2. 蒸汽锅炉电加热加湿方法，铠装电加热管，PID控制方式，使用无触点周期脉冲调宽SSR（固态继电器）控制，设有水位控制装置，加热器防干烧装置。

七、控制系统

1. 控制系统：采用“TEMP880	”液晶触摸屏温湿度控制器和施耐德电气元器件构成电气控制系统。

2. 制器采用全中文菜单操作方式。

3. 最小显示分辨率0.01℃。

4. 方式：定值和程序运行。

5. 制方式：连续PID控制。

6. 设定程式120组，每组程式最大设定99步，每个程式组均可连接。

全部循环、最多999回，部分循环、最多99回。

7. 断电恢复设定，包括：断电后程序终止执行、断电后程序从断点连续运行。

8. 实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数；可显示试验数据，

括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等；温度能直接数字显示，

9. 在设定程序时，可编写程序名称，以方便查寻。

10. 出现故障时，控制器LCD触摸屏可显示出现的故障编号，用户可方便的根据故障编号查找故障的原因。

11. 具有多种报警功能选择，包括：绝对值报警、偏差报警等。

12. 控制系统采用固态继电器过零触发，以降低噪声，减少污染，方便维修，提高控制精度。

13. 在控制系统中需设有安全保护措施，包括：缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。

14. 控制系统设有方便用户的操作面板，设在试验箱左上部，除电源和照明的操作按键外，其他操作只需在控制器中设定即可。

15. 可预先在控制器中存储多条工艺曲线，当需要使用时只需调用而无须再次设置。

16. 在系统中除了主控制器外，还设置一独立的超温保护器，即使主控制器出现故障，超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。

17. 在电气控制系统中设有互锁装置，当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动，机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。

八、执行标准

- GB/T2423.1-2001;

- GB/T2423.2-2001;

- GB/T2423.3-2001;

- GB/T2423.4-2001;

- GB/T2423.22-2001;

- GB/T10592-2008;

- GB/T10589-1989;

- GB/T10586-1989;

- GB/T11158-1989;

- IEC68-2-1;

- IEC68-2-2;

九、设备使用环境

- 环境温度：5℃～＋28℃（24小时内平均温度≤28℃）；

- 环境湿度：≤85%；

- 电源要求：AC380（ ±10%）V/50HZ   三相四线制；

- 水源要求：去离子水或纯净水；

- 操作环境需要在室温28度以下而且通风良好；

- 机器放置前后左右各80公分不可放置东西；

杭州奥科环境试验设备有限公司
电话：0571-81110661/81110662
传真：0571-81110663
手机：15957190121
联系人：吴先生
http://www.hzaoc.com