一、产品名称

智能型全自动盐雾试验机.

二、产品用途及工作原理

盐雾试验机针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等行业的品质检测，测试其制品之耐蚀性，考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力。

工作原理: 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行，压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润,喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾, 箱内的加热器保持箱内的温度。

三、技术规格

1.	型号: YWX/Q-150 工作室尺寸:D×W×H 450×600×400  外形尺寸700×1150×1000

2.	型号: YWX/Q-250 工作室尺寸:D×W×H 600×900×500   外形尺寸850×1450×1150

3.	型号: YWX/Q-750 工作室尺寸:D×W×H 750×1100×550  外形尺寸1050×1650×1200

4.	型号: YWX/Q-010 工作室尺寸:D×W×H 850×1300×600  外形尺寸1150×2000×1350

5.	型号: YWX/Q-016 工作室尺寸:D×W×H 850×1600×600  外形尺寸1150×2350×1350

6.	型号: YWX/Q-020 工作室尺寸:D×W×H 900×2000×600  外形尺寸1200×2800×1400

四、技术参数

1.	温度范围：RT+10℃~+50℃

2.	饱和桶温度：RT+10℃~+70℃

3.	温度均匀度：≤±2℃  （空载时）

4.	温度波动度：≤±0.5℃ （空载时）

5.	盐雾沉降量：1.0-2.0ml/80cm2.h

6.	盐雾液浓度：5±0.5%

7.	温度偏差：≤±1.5℃

8.	湿度范围：≥95%RH

9.	空气压力：0.2～0.4Mpa

10.	喷雾压力：0.05～0.17Mpa/cm2

11.	停喷周期时间：0～99M、H

12.	时间设定范围：0～9999M、H

13.	喷雾方式：气动式、连续、间断喷雾可随意调节

14.	样品架：试样架可满足15℃～30℃倾斜试验

15.	电源要求：AC220V/50HZ

五．设计特点：

1.箱体材料:本机内外箱体均采用耐高温高湿高腐蚀性的A级灰色PVC 《厚度5mm》 ，利用先进的环带产立体补强技术，焊接而成，结构强实，永不变形，华丽大方，适用于盐水喷雾、醋酸铜等各种测试规格试验。

2.试药补充瓶：隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

3.压力饱和桶：采用德国进口的A级灰色PVC材质，精致的罐形结构设计，耐高温、高湿、高压(8公斤)、高腐蚀性、永不生锈，解除了不锈钢材质长期使用生锈的困惑。在设计上有了跨时代的进步。

4.试验室置物架:采用A级灰色PVC材质精致设计成”V”形长条, 与直经为10mm的钢化玻璃”O”形长条搭配,以确保由被测产品由15°-30°角度随意调整. 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

5.试验室上盖：采用5mm厚高韧性PVC透明（进口）板，且实验证明较亚克力透明板耐腐蚀性强,利用物理弯折法设计成100度脊式透明上盖.使残留在上盖上的雾气露珠沿盖壁而滑落到密封槽.以防滴到被测试产品上。

6.具有自侦断,自检测等相应先进功能,是您事半功倍的绝佳选择。

7.操作界面带锁键功能，实现专人操作专人管理的模式，他人无法更改或变动试验的参数。

8.微电脑控制可实现连续、间歇、可程式等多种喷雾方式选择。

9.全数字电路设计，温度控制准确，采用优质进口的电工材料，合理的布线设计，使用寿命长，测试功能齐全。

10.工作时界面动态闪烁显示，并有蜂鸣器报警提示工作状况。

11.具有自动/手动加水功能，水位不足时能自动补充水位不会中断试验。

12.具有停电时间记忆功能，使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作，附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

13.雾气密封槽利用环保的水密封方式，防止雾气外泄。

14.喷雾塔采用圆锥形分散器、具有导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。

15.仪器采用人体工学设计，外形美观，操作方便，结束时,并蜂呜器鸣音报警。六、试验方法

1.盐水喷雾试验；NSS 、  ACSS。

试验室：35℃±1℃。

压力空气桶：47℃±1℃。

2.耐腐蚀试验：CASS 。

试验室：    50℃±1℃。

压力空气桶：63℃±1℃。

七、空气供应系统

空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2，1/4　压力表, 显示精密准确。

八、喷雾方式

1、伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

2、喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度 精密水晶式玻璃嘴（PYREX）10000小时保证无结晶阻塞之虑。

3、 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，操作观察方便，减少仪器安装空间。

九、加热系统

采用蒸汽加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少，纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀，超长使用寿命。

十、控制系统：

采用进口高精度微电脑人机对话6.5寸液晶智能触摸屏控制仪，温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制,具有动态显示功能，画面显示美丽清晰、美观大方、人性化的设计配合白金材质温度传感器、整体温度误差±0.1℃。

十一、除雾系统

停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

十二、安全保护装置

1.低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置动态显示。

2.超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置动态显示。

3.试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置动态显示。

4.漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

5.安全保护：试验室压力饱和桶加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃（意大利EGO）。采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

十三、参照标准

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

十四、设备使用环境

- 环境温度：10℃～＋35℃（24小时内平均温度≤28℃）；

- 环境湿度：≤85%；

十五、参考图片