产品名称

热空气老化试验箱

一、产品用途

高温换气老化试验箱适用于非金属材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品的换气老化试验检测。

二、产品规格

- 型号: RLH-100  工作室尺寸:D×W×H 400×500×500  外形尺寸1100×750×1300

- 型号: RLH-150  工作室尺寸:D×W×H 500×500×600  外形尺寸1200×750×1350

- 型号: RLH-250  工作室尺寸:D×W×H 500×600×750  外形尺寸1200×850×1500

- 型号: RLH-500  工作室尺寸:D×W×H 700×800×900  外形尺寸1500×1200×1600

- 型号: RLH-800  工作室尺寸:D×W×H 1000×800×1000 外形尺寸1600×1400×1700

- 型号: RLH-010  工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000外形尺寸1800×1400×1700

三、技术参数

- 温度范围：室温+10℃～200℃；室温+10℃～300℃；

- 温度波动度：±1℃ （空载时）；

- 升温速率： 3～5℃/min；

- 试验定时范围：1～9999（s、m、h）可调；

- 换气时间：1～99（s、m、h）可调；

- 换气量：3～10次/小时、50～100次/小时、 100～200次/小时（可调根据客户试验要求）；

- 换气方法：1、自然换气：通过箱体上下换气孔自然换气；

2、强行换气：风机强行进风，通过调节流量计的流量自动换气；

8. 试样转盘及转速;10r/min两层不锈钢转架；

9. 循环方式：风扇强制循环方式；

10.电源：380V 三相五线制；

四、箱体结构

1.外壳采用A3钢板数控机床加工成型，内胆为优质不锈钢板。保温材质采用高密度玻璃纤维棉，保温层厚度150mm。

2.搅拌系统：采用大功率长轴风扇电机，耐高温的不锈钢轴及叶轮，以达到强度对流垂直扩散循环，设备的换气系统为自动控制，换气量可调。

3.样品架采用减速电机驱动，可以旋转。

五、加热、加湿系统

1.用远红外镍合金高速加温电热丝.

2.温、换气完全独立系统.

3.度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益

六、控制系统

1.温度控制：采用日本进口“岛电”或“富士”智能型高精度数显PID微电脑控制仪表进行控制。

2.时间控制：时间继电器采用韩国进口“奥托尼克斯”，H、M、S任意设定功能。

3.设备电气元器件：均采用“施耐德”品牌和国内知名品牌。

4.加热系统：采用远红外捏铬合金高速加温电加热。

5.样品架的转动和换气系统以及加热系统控制分别独立，由操作面板上的开关控制。

七、保护系统

整体设备超温、风机过热保护，整体设备欠相/逆相保护，整体设备定时，其他还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。

七、执行标准

- GB/T3512-2001 ；

- JB/T7444;

九、设备使用环境

- 环境温度：5℃～＋28℃（24小时内平均温度≤28℃）；

- 环境湿度：≤85%；

- 操作环境需要在室温28度以下而且通风良好；

- 机器放置前后左右各80公分不可放置东西；

杭州奥科环境试验设备有限公司
电话：0571-81110661/81110662
传真：0571-81110663
手机：15957190121
联系人：吴先生
http://www.hzaoc.com