◆LKF1N型高效聚合过滤薄膜

LKF1N型高效聚合过滤薄膜是具有独特纳米特性的聚合膜，疏水（兼有疏油）的优良技术特性。

·  膜片厚度：0.4mm （不压紧实测值0.42mm）

·  抗张强度（MD）：400 N/m

·  最高使用温度：200℃

·  气流阻力：98 Pa

参考值：Φ50mm膜片在30L/h流量下气流阻力是70Pa

·  定 量：78 g/m2

·  油雾透过率：0.00001％

·  粉尘过滤精度：0.3um  99.99999％；0.12～0.15um  99.999％；（参考值0.05um  99％）

·  综合过滤特性：除高效过滤粉尘外，还能截留和阻止悬浮在样气中的微细液雾通过。

·  现有规格（mm）：Φ55   Φ50   Φ46.5   Φ38   Φ30

过滤膜片使用说明

1．本产品是具有纳米特性的聚合过滤膜片，应原包装保管在干燥环境中，不得与其它原理的膜片相混。

2．使用或分装膜片的操作中，不得造成膜片污染、折痕或破损。

3．膜片应妥善装入过滤器的正确位置，有网格纹的一面为正面，应正对样气入口一侧。

4．膜片使用一段时间如出现变色，那是微细粉尘聚集的表现，暂可不必立即更换。当调节仪器或分析系统的流量计调节不到规定流量（例如60L/h）时，这是过滤膜片因过滤粉尘严重污染后，气流阻力急剧增大的表现，此时应立即更换膜片予以及时维护。