TDSS-100

TDSS-100便携式超声波测深仪

使用说明书

江苏通达仪表有限公司

四.数据存储查看

首先测量时，设置好存储时间间隔，仪表将按日期自动生成时间开头的存储文件。

测量完毕后，取出SD卡，插入读卡器在电脑上打开需要查询的文件，查看测量记录。

五．仪器的维护：

测算仪的维护，短期不用时，必须拨掉插头保存。长期不用时，三个月须充电一次。

六．仪器的全套设备：

超声波测深传感器                                             一个

测杆、接头                                                   一付

SD卡                                                         一个

充电器                                                       一只

卷尺                                                         一只

读卡器                                                       一只

便携铝箱                                                     一个

使用说明书                                                   一本

合格证、保修卡                                                一份

特别提醒:

仪器首次次充电应大于3小时. 测试时间大于20秒

每次请将电池电用完后再充.（本机有过放过充保护）

传感器必须垂直进入水中，入河道底部不规则，或杂物多，可能影响测量精度，可多测量几个测量点。

便携式超声波水位仪

产品概述

TDSS-100便携式超声波测深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面或一定位置，利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T，仪器自动换算出水深H。本品是我司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路，元件贴片率99%，并以液晶显示测深结果，保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。可选信号输出，弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深；水流速度可达5m/秒左右，是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

性能特点

*中,小型船舷外（内）安装,电缆 10米
*主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。 
*优良的高航速工作，航速55节（63MPH）

- *自稳定测量技术与快速跟踪技术，实时反映真实测量结果

- *高精度时钟，年误差3PPM

- *超大容量SD存储，最大32GB存储容量，FAT16/FAT32文件系统自适应

- *按日期自动存储为CSV格式文件，按日期分文件名存储，方便查询

应用领域

☆航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道（河道）测量和船只导航定位等

- 水文测验、水电厂、库区等

- 性能指标

- 量程：200米，100米

盲区：自动检测盲区               功率：发射功率32级，自动增益调整

最小显示分辨率：1mm              精度：±0.3％×量程

显示：中文LCD                    工作频率：200～2000KHz

现场设置：通过传感器按键完成     标定：出厂标定，可现场校准

输出、存储

RS232/RS485口，SD卡直接读取测量数据生成EXCEL文件（定时或者手动存储)

工作电压：内置电池 ，外接充电器

物理性能

键盘：数字按键

材质：主机：ABS工程塑料              传感器：铜或者不锈钢

重量：主机：800g                     传感器： 400～800g

传感器电缆： 线径5～10mm×10m
环境性能
工作温度 ：≤80%RH无结露 储存温度：-40℃～70℃

储存温度： ≤80%RH无结露 侦测方式：15Hz/s

- 仪器的操作使用：

- 3.1仪表接线说明

- 仪表按键说明

- 【方向】键移动光标

- 【数字】键输入数字

- 【菜单】键返回上一级

- 【确定】键进入菜单项或确认设置

- 【电源】键开关设备

- 其他键0-9数字键盘

此菜单项开启/关闭设备的GPS地理信息采集通道，按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

【设备地址】菜单显示如下：

此菜单项设置设备的地址，地址范围为1~254,255为广播地址，按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

5位为测量系数，系数应小于等于1.9999，按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

【波特率设置】菜单显示如下：

此菜单项输入设备的通讯波特率，按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

【测量介质选择】菜单显示如下：

此菜单项选择设备测量的介质，淡水测量声速为为1480m/s，海水测量声速为1531m/s按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

【GPS通道开关】菜单显示如下：

测量：连接传感器在自动测量模式下进入水面即可自动测量，无需设置参数。

- 3.2设备开关机

开机------长按【电源】键，等待屏幕点亮后放开按钮

关机------短按【电源】键，设备数据存储完毕后自动关机

- 3.3主显示界面说明

如下图所示：

信号强度，最大51，最小20

深度值

工作模式指示：自—自动；手—手动

当前时间，当设备电源电压过低时显示“电压过低”，此时需要充电

为节约能源，电源背光在开机及按键操作后延时30S自动关闭，当背光关闭时，任意按键首次按下（主界面显示时只有【自动/手动】、【菜单】、【测量】按键有效）点亮背光。

主界面显示时按键功能如下：

【电源】     开关机；

【自动/手动】设备工作模式选择（上电为自动模式），自动模式每1S测量一次，手动模式下，按【测量】键测量一次；

【测量】    用于手动模式下测量

其他按键无效。

- 3.4菜单界面说明

3.5操作按键说明：

- 【方向】键移动光标

- 【数字】键输入数字

- 【菜单】键返回上一级

- 【确定】键进入菜单项或确认设置

- 【电源】键开关设备

3.6菜单设置说明

【系统时间】菜单显示如下：

此菜单项输入时间值，按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

【存储时间间隔】菜单显示如下：

此菜单项输入存储时间间隔值（单位秒），按【菜单】键返回上级菜单放弃设置，按【确定】键确认当前值，返回上一级菜单。

标定菜单：【基值及系数】菜单显示如下：

此菜单项输入测量基值和测量系数，前3位为测量基值，单位为CM，

校准后深度=000（基数单位厘米）+1.000（仪表系数）*目前仪表显示值