| # TD-5D技术文档 # 使用说明 | ### TD-5D ### 超声波明渠流量计 ### TD-5D 系列. |
| --- | --- |
| ###### 流量积算仪 | 特点 |
|  | - 超声波非接触式液位测量，完全不影响流速，液位测量准确，是理想的液位仪； - 探头功耗低，安装简便，易定位，适用条件广，输出标准4-20mA电流信号，可单独做液位仪使用； - 流量积算仪操作简便，适用量水堰槽类型宽，包括薄壁直角三角堰，矩形堰，巴歇尔槽等；； - 流量积算仪控制功能全面，两路继电器信号输出，易连接常用执行机构（电动机，报警器等）； - 根据工况要求，探头可选防腐，防爆，小盲区，超低功耗，大量程等特殊型号产品； - 根据用户要求，本产品可配备U盘、微型打印机及后备蓄电池，方便用户采集保存数据或者； - 根据用户要求，可选内置8只AA电池，停电可正常工作数小时； |
|  | 简介 |
|  | TD-5D超声波明渠流量计原理是配合量水堰槽直接测量液位，通过相应的液位-流量换算关系把液位转换为量水堰槽内流量。测量原理图如下： |
| ###### 超声波液位探头 |  |
| 江苏通达仪表有限公司 |  |

TD-5D 超声波明渠流量计

目录

一、产品简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、主要技术参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、安装及使用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四、菜单列表及按键功能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、信号输入设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 六、输出功能设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 七、明渠流量应用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 八、可编程数学运算应用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 九、常见问题及处理方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 十、售后服务联系卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

江苏通达仪表有限公司

| TD-5D 超声波明渠流量计 |  |
| --- | --- |
| 一、产品简介 |  |
| 明渠流量计积算仪是一款通用工业智能仪表，具有工业通用4-20mA，0-20mA，1-5V，0-5V等线性信号输入方式，及RS485串口输入功能（可选）。本仪表集成两路信号输入控制模块，可同时分别控制每路信号，也可以对两路做相关运算，并显示和输出结果。配合本公司的超声波液位计使用，可组成液位差控制系统。本仪表集成明渠流量积算仪功能，可作为明渠流量计使用。创新数据源设计，使应用更具灵活性。 |  |
| 产品特色 |  |
| ●四路信号输入（模拟＋数字可以同时输入） ●两路4-20mA电流信号变送输出 ●明渠流量计功能 ●复合数学运算功能（液位差） ●RS485通信接口（支持Modbus协议） ●U盘一键下载 ●双通道继电器输出 ●DC12V 5W电源输出（可选24V） ●微型打印机接口（可选） ●内置8只AA电池 | 产品尺寸 ` |
| 二、主要技术参数 |  |
| 性能指标 量程：用户自己设置 显示精度：视输入信号而定 标定：出厂标定,可现场校准 显示：2.8英寸LCD按键：4位轻触键 信号输入：4～20mA；0～20mA；1～5V； 0～5V；RS485； 输出 电压输出：DC 12V或24V 信号输出：RS485；2 通道继电器 继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V |  |
|  | 供电 工作电压：AC160V～250V 正常功耗：＜5 物理性能 外形尺寸：2200×185×110mm 材质：ABS工程塑料 环境性能 工作温度：0～50℃ 压力： 常压 |
| 江苏通达仪表有限公司 |  |
| TD-5D 超声波明渠流量计 |  |
| 三、安装及使用 |  |
| 机内接线图 本机为盘装或壁挂式安装，接线柱位于机箱内主电路板上。接线参考仪表接线柱标识。 常用接法如图： 接两线制ZMY-5物位仪 接三线制ZMY-5物位仪 |  |
| 江苏通达仪表有限公司 |  |

TD-5D 超声波明渠流量计

四、菜单列表及按键功能

本机共四个轻触按键 ，其功能如下表： 工作状态; 按键; 功能. 正 常 工 作 状 态; 或; 进入菜单. 长按U盘下载. 长按打开或恢复所有输出. 短按切换显示，长按关闭或恢复所有输出. ＋; 长按打印输出. 菜 单 列 表; 菜单翻页，长按退出菜单. 进入菜单项. 下翻页. 上翻页. 数 字 输 入 状 态; 确认输入. 移位. 加数. 减数. 断电后，按住通电还原出厂设置。数字加数顺序是从0～9 . － 循环，减数相反。. 本机菜单分为输入菜单、输出菜单、流量菜单、系统设置、历史数据五组。详见下表：

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

１、输入菜单

菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 0; I1输入低端; 第一路输入量程低端; -9999999~9999999. 1; I1输入高端; 第一路输入量程高端; -9999999~9999999. 2; I1输入滤波; 第一路输入滤波次数; 1~255. 3; I1安装高度; 第一路液位模式时本机的安装高度; 0~100. 4; I2输入低端; 第二路输入量程低端; -9999999~9999999. 5; I2输入高端; 第二路输入量程高端; -9999999~9999999. 6; I2输入滤波; 第二路输入滤波次数; -9999999~9999999. 7; I2安装高度; 第二路液位模式时本机的安装高度; 1~255. 8; 串口地址LO; 输入串口开始地址（０为关闭）; 0~255. 9; 串口地址HI; 输入串口结束地址（0关闭）; -9999999~9999999. 10; 输入波特率; 串口输入波特率; 1200~38400. 11; I1输入标定; 第一路输入标定; 0. 12; I2输入标定; 第二路输入标定; 0.

２、输出菜单

菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 13; J1输出低端; 第一路继电器输出低端; -9999999~9999999. 14; J1输出高端; 第一路继电器输出高端; -9999999~9999999. 15; J1数据源; 第一路继电器输出数据源（表5-1）; 0~13. 16; J2输出低端; 第二路继电器输出低端; -9999999~9999999. 17; J2输出高端; 第二路继电器输出高端; -9999999~9999999. 18; J2数据源; 第二路继电器输出数据源（表5-1）; 0~13. 19; N3输出低端; NPN输出低端; -9999999~9999999. 20; N3输出高端; NPN输出高端; -9999999~9999999. 21; N3数据源; NPN输出数据源（表5-1）; 0~13. 22; O1输出低端; 第－路电流输出低端; -9999999~9999999. 23; O1输出高端; 第－路电流输出高端; -9999999~9999999. 24; O1低端微调; 第－路电流输出低端调整; 0~4095. 25; O1高端微调; 第－路电流输出高端调整; 0~4095. 26; O1数据源; 第－路电流输出数据源（表5-1）; 0~13. 27; O2输出低端; 第二路电流输出低端; -9999999~9999999. 江苏通达仪表有限公司. TD-5D 超声波明渠流量计. 28; O2输出高端; 第二路电流输出高端; -9999999~9999999. 29; O2低端微调; 第二路电流输出低端调整; 0~4095. 30; O2高端微调; 第二路电流输出高端调整; 0~4095. 31; O2数据源; 第二路电流输出数据源（表5-1）; 0~13. 32; O1串口地址; 串口输出地址（不能与输入地址相同）; 0~255. 33; O1串口方式.

３、流量运算菜单

菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 34; 运算数据源; 流量运算输入数据源（表5-1）; 0~13. 35; 槽型选择; 流量槽型选择（1~25标准巴歇尔槽26非标巴歇尔槽27矩形堰28三角堰）; 0~28. 36; 非标参数C; 非标巴歇尔槽流量参数Ｃ; 0~9999999. 37; 非标参数N; 非标巴歇尔槽流量参数Ｎ; 0~9999999. 38; 矩形堰口宽; 矩形堰流量参数Ｃ（堰口宽）; 0~9999999. 39; 矩形渠道宽; 矩形堰流量参数Ｂ（渠道宽）; 0~9999999. 40; 矩形堰底高; 矩形堰流量参数Ｐ（堰底高）; 0~9999999. 41; 流量单位; 流量单位（设1为立方米/秒，设1000为升/秒）; 0~9999999. 42; 条件数据源; 流量运算条件数据源（表5-1）; 0~13. 43; 条件低端; 流量运算条件低端; -9999999~9999999. 44; 条件高端; 流量运算条件高端; -9999999~9999999. 45; 流量清零; 流量清零; 0.

江苏通达仪表有限公司 ４、系统设置

菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 46; 串口波特率; 串口波特率（输入与输出波特率相同）; 1200~38400. 47; IN数学运算; 数学运算公式(表8-1); 0~9999999. 48; 时间设置; 系统时间设置; 0. 49; 时钟调速; 时钟调速（间隔多少秒增或减一秒）; -9999999~9999999. 50; 自动打印; 自动打印时间间隔分钟数（0为不自动打印）; 0~9999999. 51; 第 1行显示; 第 1行显示数据源（表5-1）; 0~13. 52; 第 2行显示; 第 2行显示数据源（表5-1）; 0~13. 53; 第 3行显示; 第 3行显示数据源（表5-1）; 0~13. 54; 第 4行显示; 第 4行显示数据源（表5-1）; 0~13. 55; 省电模式; 0常开，1白天，2无按键（关背光）; 0~2. 56; 菜单密码; 进入菜单的密码. ４、历史数据 57; 每小时流量; 过去168小时流量; 0. 58; 每天流量; 过去31天流量; 0. 59; 每周流量; 过去14周流量; 0. 60; 每月流量; 过去36个月流量; 0. 61; 每年流量; 过去十年流量; 0. ` 江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

五、信号输入设置

１、数据源是指本机内部各种输入或输出所以使用的数据存储地址。见下表： 表5-1

地址; 名称; 地址; 名称. 0; 无; 7; 每小时流量. 1; 第－路模拟输入; 8; 流量累积值. 2; 第二路模拟输入; 9; 系统日期（月.日）. 3; 第－路数字输入; 10; 系统时间（时.分）. 4; 第二路数字输入; 11; 系统时间（秒）. 5; 数学运算结果; 12; 备用电池电压. 6; 流速运算值; 13; 日历.

２、模拟输入标定方法

例如第－路输入4-20mA，标定为液位0到5米。设置I1输入低端为0、I1输入高端为５进入I1输入标定菜单，显示当前端口输入AD取样值。给第－路电流A1口输入4mA电流，观察显示稳定后按住键，显示“标定低端”表示电流低端标定成功。再给A1口输入20mA电流。观察显示稳定后按住键，显示“标定高端”表示电流高端标定成功。第二路输入标定方法相同。除时间设定外所有参数设置后都需长按键保存退出。如遇设置错误不要保存，同时按＋退出或者不退出菜单断电重起既可。

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

六、输出功能设置

1、本机继电器输出功能十分灵活，但也相对复杂，举例说明如下： 欲设置第一路继电器在第一路模拟输入小于1时打开，而大于2时才关闭，中间保持原有状态。应设置：J1输出低端=1 J1输出高端=2 J1数据源=1 欲设置第二路继电器在第一路数字输入大于1而小于2时打开，其它时侯关闭。应设置：J2输出低端=2 J2输出高端=1 J2数据源=3 欲设置NPNl输出在第二路模拟输入小于1时打开，大于１时关闭。应设置：N3输出低端=1 N3输出高端=1 N3数据源=2 各路输出逻辑如下图： 2、电流输出设置及效准，同样举例说明： 欲设置第一路电流输出对应流速0.5立方米每秒到50立方米每秒输出4-20mA，设置：O1输出低端=0.5 O1输出高端=50 O1数据源=6 输出电流效准方法是：在第一路电流输出口O1和GND之间接入电流表。进入O1低端微调菜单，显示当DA取样值。再按增加或按减少输出，按住不放可快速连加或减。跟据电流表显示调整到合适为止。同样方法调O1高端微调。 3、打印输出说明，设置自动打印大于１，将自动按自动打印设置的间隔分钟数打印。 4、U盘下载说明，在USB口插入U盘后，长按键，显示“USB下载”即开始下载。U盘下载可能会破坏U盘原有文件系统，请使用专用U盘。下载文件是以当前时期为名字的文本文件，如“20100615.TXT”。

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

七、明渠流量应用

本机支持直角三角堰、矩形薄壁堰和巴歇尔槽三种明渠量水堰槽的流量计算。可选择任意数据源作流量计算（菜单运算数据源），计算值可自定义放大（当流量单位=1000时流量单位为升，=0.001时为千立方）。并可按任意数据源作条件累积，例如设条件数据源=6条件低端=50条件高端=0.5 既当流速大于0.5而小于５０时进行流量累积。本机流量计算参考《SL24－91堰槽测流规范》和《JJG711-1990明渠堰槽流量计》相关标准。 标准巴歇尔槽设置 平面图 纵剖面图 说明： - 符号说明：b为喉道宽，B1为进水渠道宽，B2为出水渠道宽，L为喉道长，L1为收缩段，L2为扩散段， - 堰槽修建及使用条件：B>=b，h/p<2.5，h>0.03m，p>0.1m - 图六为探头安装位置示意图 选择流量槽型，值见附表。

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

直角三角堰设置 立面图 横截面图 说明： - 符号说明：b为堰口宽，θ为堰口角，B为渠道宽，P为堰底高，h为实测水头 - 堰槽修建及使用条件：θ=90°，B>5h，h/p<1，0.06<h<0.65m - 图二为建议尺寸 流量计算公式：Q=1.343h2.47 选择流量槽型=28即可。 - 矩形堰设置 立面图 横截面图 说明： - 符号说明：b为堰口宽，B为渠道宽，P为堰底高，h为实测水头 - 堰槽修建及使用条件：B>=b，h/p<2.5，h>0.03m，p>0.1m 流量计算公式：Q=mb(2g)1/2h1.5,其中m为流量系数，当b/B=1时，m=0.407+0.0533h/p；当b/B<1时，m=(0.407+0.0027/h-0.03(B-b)/B)(1+0.55(h/(h+p))2(b/p)2)；g=9.8; 选择流量槽型=27，并输入矩形堰堰口宽、渠道宽、堰底高即可。

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

八、可编程数学运算应用见下表：表8-1

数学运算公式结构如图： 第1、3、5、7位为数据源 第2、4、6位为运算符，有： 运算符; 1; 2; 3; 4. 功能; 加; 减; 乘; 除. 例如IN数学运算=221，运算方程是：第二路模拟输入减第一路模拟输入

九、常见问题及处理方法

序号; 现象; 可能原因; 处理方法. 1; 无显示; 未通电或直流电源输出负载过大; 检查电源接头，检查负载，有备用电池的检查是否还有电. 2; 有显示，无测量数据; 信号输入未连接，已关闭测量，参数错误; 检查输入信号电缆，检查软件设置，系统还原. 3; 时钟不准确; 时钟晶振偏差; 用时钟调速修正. 4; 断电后时钟归零，流量累积未保存; 3V时钟电池耗完; 更换3V时钟电池. 5; 无信号输出或输出异常; 相关参数设置错误，电流负载电阻过大; 检查软件设置，系统还原，电流负载电阻应<300Ω. 6; 串口通信异常; 接线错误或主从机设置不相同; 检查RS485接线，检查软件设置. 7; 显示系统错误; 设置参数丟失; 重设所有参数或联系售后. 8; 显示输入错误; 输入数据中有错误; 检查数据. 9; 显示USB错误; U盘是坏的; 更换U盘. 按这些方法处理后，故障仍然存在或出现其些现象，请与我公司售后服务人员联系。

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

十、售后服务联系卡

购货 单位; 联系 电话. 联系 地址; 邮政 编码. 产品 名称; TD-5D明渠流量计; 规格 型号; TD-5D. 产品 编号; 出厂 日期. 维 修 记 录. 说 明; - 产品在正常使用情况下出现故障，按国家三包规定，实行一周包退，三个月包换，一年包修，终身维修。 - 使用不当引起的故障，只收取材料费。 - 产品不得自行拆卸或开封，否则将不予维修。 - 因维修产生的往返运费由用户承担。.

江苏通达仪表有限公司

TD-5D 超声波明渠流量计

江苏通达仪表有限公司 TD-5D 超声波明渠流量计