质量流量控制器/流量计附显示器

型号8300系列

型号8300质量流量控制器/流量计，24V的电源供应，和型号8100相比有较大的优势。型号8300的显示具有其它型号没有的查看功能和模式设定功能。

特点

高置的执行器能处理大流量

显示面板和设定要求24 VDC的电源供应

RS232C/RS485具有标准的通信功能和积累功能

14位转换器为4-1/2 digits显示和操作

传感器的加热部分阻隔气体具有对易燃气体的流量控制

可以任意位置安装

除了SV设定，5种模式设定可选

自动调零功能

技术指标

| 流量率（N2标准状态） |  | 10SCCM-20SLM(8300) | 30SLM-100SLM(8350) |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器 |  | 热式质量流量传感器 |  |
| 阀执行机构 |  | 常闭电磁阀 |  |
| 阀方式 |  | 提升阀 |  |
| 控制系统 | 控制范围 | 2%-100%F.S. |  |
|  | 响应 | 2秒以内 设定±2%F.S.（标准） |  |
|  | 精度 | ±1.5%F.S.以内 |  |
|  | 重复性 | ±1%F.S.以内 |  |
| 压力 | 耐压 | 980KPa |  |
|  | 使用差压 | 49kPa-294kPa |  |
|  | 低差压 （可选） | 2-149kPa（不能运用在8350） |  |
| 温度 | 使用温度 | 0℃-50℃ |  |
|  | 精度保证温度 | 15℃-35℃ |  |
| 湿度 | 允许使用湿度 | 10%-90% |  |
| 流量设置 | 模式 | 1.标准输入；2.外部设备输入； 3.模式输入（5种模式） |  |
|  | 输入范围 | 1.0-5V； 2.4mA-20mA（任意标准） |  |
| 输出流量 | 输出范围 | 1.0-5V； 2.4mA-20mA（任意标准） |  |
| 流量指示 | 方法 | 7段LED在4digits； 完整显示:0000-9999 |  |
|  | 精度 | ±1% |  |
| 报警 | 输出数 | 报警输出：2 （打开集电器输出 最大35V:50mA) |  |
|  | 分辨能力 | 最高分辨能力 1mV(1 digit) |  |
| 通信 | 通信形式 | RS232C（多项）/RS485:通信速度9600bps |  |
| 电源 | 所需电源 | DC24V(DC18V-36V) |  |
| 连接气体部件材料 |  | SUS316L、SUS316、PTFE、氟橡胶、氯丁橡胶（选购件） |  |
| 接头 |  | 9/16-18UNF、1/4Rc、1/4SWL、1/4VCR |  |
| 安装位置 |  | 没有标准 |  |
| 重量 |  | 整体：约1000g 个体：主体 约900g;显示器 100g |  |

选型表

| 订购范例 | 8300MC | S1 | 1/4SWL | N2 | 20SLM | 0-5V&4-20mA | RS232C | 8300MC-S1-1/4SWL-N2-20SLM-0-5V&4-20mA-RS232C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 8300MC |  |  |  |  |  |  | 8300MC；MC: 质量控制器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8300MM；MM: 质量表 |
| 显示器 连接 |  | S1 |  |  |  |  |  | O:完整类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S1:分开：1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S2:分开：2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S3:分开：3m |
| 连接方式 |  |  | 1/4SWL |  |  |  |  | 9/16-18UNF;RC1/4;1/4SWL;1/4VCR |
| 介质 |  |  |  | N2 |  |  |  | 以实际气体为准 |
| 流量 |  |  |  |  | 20SLM |  |  | 10SLM-20SLM |
| 信号 |  |  |  |  |  | 0-5V |  | 输入：1.0-5V; 2.4-20mA; 3.0-5V; 4.4-20mA; |
|  |  |  |  |  |  | 4-20mA |  | 输出: 1.0-5V; 2.4-20mA; 3.4-20mA; 4.0-5V |
| 信号传输 |  |  |  |  |  |  | RS232C | 传输类型 1.RS232C |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.RS485 |
| 压力 |  |  |  |  |  |  |  | 见表格 |